Załącznik nr 1A

#### Zestawienie parametrów technicznych

Nazwa aparatu /model ………………………………………………………………………..

Producent:…………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………….

Nazwa wykonawcy:..………………………………………………………………………….

Rok produkcji ( 2018 r. ) ……………………………………………………

( wypełnić w/w wykropkowane miejsca )

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany ( graniczny ) | Wpisać TAK lub NIE, podać wartość oferowanego parametru (podać w każdej pozycji) |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIT STOMATOLOGICZNY ( fabrycznie nowy ) - 1 szt. |
| I Parametry/oprzyrządowanie |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2017, innowacyjność -model nie dłużej niż 4 lata w produkcji, nie powystawowe | TAK |  |
| 2 | Napięcie zasilające 230 V/50 Hz | TAK |  |
| 3 | Fotel o napędzie elektrycznym, średni pobór prądu 100W | TAK |  |
| 4 | Automatyczne odcięcie powietrza i wody po wyłączeniu bezpiecznika elektrycznego | TAK |  |
| 5 | Media przyłączeniowe zainstalowane w stopie fotela, całość zabezpieczona przed zalaniem i zapyleniem . Możliwość łatwego dostępu dla serwisu w celu sprawdzenia parametrów unitu | TAK |  |
| 6 | Manometry umożliwiające kontrole ciśnienia powietrza i wody zasilającego unit | TAK |  |
| 7 | Wymienne filtry: wody i powietrza zasilającego unit umieszczone w bloku spluwaczki przy manometrach | TAK |  |
| 8 | Konstrukcja unitu tj. bloku spluwaczki i fotela wykonana ze stali powlekanej lub odlewu | TAK |  |
| 9 | Blok spluwaczki połączony z fotelem (integralny) i niezależnie mocowany do podłoża w celu większej stabilności unitu | TAK |  |
| 10 | Unit przystosowany do współpracy z mokrym systemem ssącym oraz ze ślinociągiem i ssakiem | TAK |  |
| 11 | Unit zasilany przez wodę z sieci, dodatkowo zasilany wodą destylowaną z wewnętrznego systemu wbudowanego w unit z możliwością przełączania zasilania przez personel medyczny | TAK |  |
| 12 | Blokady najazdowe „safety-switch" czujniki bezpieczeństwa zapobiegające przed ruchem fotela gdy napotka na przeszkodę, znajdujące się w podstawie fotela, pod siedziskiem, w oparciu, miski spluwaczki oraz panelu asysty | TAK |  |
| 13 | Tacka (stolik) narzędziowa zintegrowana z konsolą lekarza o dopuszczalnym obciążeniu min. do 1 kg i z podkładką silikonową do sterylizacji | TAK |  |
| 14 | Unit wyposażony fabrycznie w instalację ssącą suchą ze ślinociągiem i ssakiem, z wbudowanym separatorem amalgamatu spełniającym wymogi normy ISO 11143 | TAK |  |
| II Fotel pacjenta spełniający nw. wymagania |
| 1 | Napęd elektryczny | TAK |  |
| 2 | Niezależny ruch fotela w stosunku do miski spluwaczki Lampy, panelu asysty i stolika lekarza |  |  |
| 3 | Programowanie pozycji fotela (min. 4 programy z pamięcią ostatniej pozycji pracy) |  |  |
| 4 | Udźwig nie mniej niż 140 kg (w trakcie ruchu) |  |  |
| 5 | Udźwig statyczny min 200 kg |  |  |
| 6 | Hamulec najazdowy oparcia i siedziska safety-switch min 4 sztuki |  |  |
| 7 | Podłokietnik lewy, z możliwością jego demontażu |  |  |
| 8 | Fotel pozwalający na pracę lekarza w pozycji siedzącej przy pacjencie siedzącym lub leżącym |  |  |
| 9 | Zakres wysokości siedziska min 390 - 785 mm Długość fotela: min 1850 mm- max 2100 mm |  |  |
| 10 | Tapicerka bezszwowa, łatwo zmywalna. Wybór koloru tapicerki z gamy dostępnych min. 12 kolorów |  |  |
| 11 | Podnóżek z tworzywa umożliwiający wydłużanie siedziska dla wysokich osób jego czyszczenie i odkażanie, brak osłon silikonowych |  |  |
| 12 | Tapicerka z możliwością jej wymiany bez konieczności demontażu fotela (montowana w sposób umożliwiający wymianę w gabinecie np. na zatrzaskach) |  |  |
| 13 | Dwuosiowy zagłówek fotela z możliwością regulacji, sterowany mechanicznie bez pokręteł do regulacji. Zabezpieczenie zagłówka przed całkowitym wyciągnięciem z oparcia. |  |  |
| 14 | Wyłącznik unitu zamontowany w podstawie fotela |  |  |
| 15 | Media przyłączeniowe w stopie fotela |  |  |
| 16 | Sterowanie funkcjami fotela z: - konsoli sterującej lekarza - sterownika nożnego wielofunkcyjnego - panelu asysty |  |  |
| 17 | Możliwość ustawienia oparcia fotela do pozycji pionowej w celu wykonywania bezpiecznie czynności protetycznych |  |  |
| III Sterownik nożny wielofunkcyjny uruchamiany poprzez nacisk |
| 1 | Aktywacja oraz płynna regulacja pracą narzędzi poprzez nadepnięcie sterownika „góra-dół” (jak pedał gazu w samochodzie) | TAK |  |
| 2 | Płynna regulacja pracy narzędzi: mikrosilnik elektryczny, skaler, funkcja „chip-blow” przedmuch na końcówkach |  |  |
| 3 | Wypięcie sprayu na końcówkach |  |  |
| 4 | Wywoływanie programów fotela |  |  |
| 5 | Możliwość przemieszczania sterownika przy pomocy nogi |  |  |
| IV Konsola lekarza |
| 1 | Strzykawko-dmuchawka trójdrożna ze zdejmowaną obudową, końcówką do sterylizacji i przyciskami zapobiegającymi dostawaniu się zanieczyszczeń do jej wnętrza oraz ze źródłem światła LED | TAK |  |
| 2 | Automatyczny przedmuch końcówek po zakończonej pracy |  |  |
| 3 | Możliwość zaprogramowania ustawień fotela i końcówek pod 2 lekarzy |  |  |
| 4 | Możliwość ustawienia natężenia światła w instrumentach z pozycji menu |  |  |
| 5 | Przycisk blokujący pozostałe przyciski funkcyjne w czasie dezynfekcji pulpitu lekarza |  |  |
| 6 | Dioda sygnalizująca włączenie sprayu na instrumenty |  |  |
| 7 | Wyświetlacz pracy instrumentów |  |  |
| 8 | Mikrosilnik elektryczny z możliwością podłączenia kątnicy i prostnicy z chłodzeniem wewnętrznym i podświetleniem końcówek (ze światłem LED), sygnalizacja odwrotnych obrotów – świetlna, regulacja sprayu przy mikrosilniku (bez kątnicy/prostnicy) |  |  |
| 9 | Rękaw turbinowy Midwest ze światłem (bez turbiny/ szybko złączki) |  |  |
| 10 | Lampa polimeryzacyjna min. 6 programów utwardzania, łamana rękojeść z możliwością ustawienia osi światłowodu pod kątem 45 stopni do osi rękojeści |  |  |
| 11 | Skaler ze światłem LED z regulacją sprayu w rękojeści |  |  |
| 12 | 5 rękawów „podawanych od góry” nie posiadających blokady o dł. min 90 cm |  |  |
| 13 | Hamulec ramienia stolika – pneumatyczny |  |  |
| 14 | Regulacja wody na spray w końcówkach w instrumentach oraz na każdy rękaw w stoliku |  |  |
| 15 | Wizualizacja zakresu pracy mikrosilnika elektrycznego oraz skalera |  |  |
| 16 | Funkcja odwrotnych obrotów mikrosilnika tzw. rewers oraz funkcja Endo skalera |  |  |
| 17 | Funkcja timera (odliczanie zakończone sygnałem dźwiękowym) |  |  |
| 18 | Funkcja napełnienia kubka, spłukanie misy spluwaczki |  |  |
| 19 | Wymienne osłony silikonowe na uchwyty (z możliwością dezynfekcji) zapobiegające zakażeniom krzyżowym. |  |  |
| 20 | Osłona silikonowa pod instrumenty z możliwością sterylizacji |  |  |
| 21 | Stolik zamocowany na pantograficznym ramieniu wychodzącym z bloku spluwaczki, umożliwiającym bardzo szeroki zakres ruchu we wszystkich kierunkach, umożliwiając pracę „od tyłu” i „z boku pacjenta”. Zasięg stolika lekarza: 2055 mm |  |  |
| 22 | Wysokość stolika: min 820 mm, max 1340 mm |  |  |
| V Panel asysty |  | TAK |
| 1 | Zintegrowany z blokiem spluwaczki | TAK |  |
| 2 | Wyposażony w ślinociąg oraz ssak 16 mm |  |  |
| 3 | Sterowanie fotelem przez wywoływanie programów fotela pozycji spluwaczkowej i wejściowej/zejściowej |  |  |
| 4 | Uruchamianie i sterowanie lampą oświetleniową |  |  |
| 5 | Funkcja napełnienia kubka, spłukanie misy spluwaczki |  |  |
| 6 | System ssący wyposażony w sito/filtr z możliwością oczyszczania przez personel medyczny bez użycia dodatkowych narzędzi lub serwisu |  |  |
| 7 | Automatyczne załączanie ssaka lub ślinociągu poprzez podniesienie rękawa oraz regulacja siły ciągu |  |  |
| VI Blok spluwaczki (umożliwiający podejście z lewej strony pacjenta) |
| 1 | Uchylna misa zintegrowana z blokiem spluwaczki zabezpieczona safety switchem | TAK |  |
| 2 | Wąski blok spluwaczki max 400 mm umożliwiający wygodny dostęp do pacjenta z jego lewej strony |  |  |
| 3 | Automatyczne spłukiwanie spluwaczki (wyłącznik czasowy) i automatyczne napełnianie kubka podczas uruchamiania pozycji spluwaczkowej fotela |  |  |
| 4 | Zamknięty system wody destylowanej chłodzącej narzędzia min 1,5 litra z możliwością przepięcia przez personel na wodę z sieci |  |  |
| VII Lampa oświetleniowa diodowa LED |
| 1 | Regulacja mocy światła od 5000 lux do 40000 lux zgodnie z normą ISO9680 | TAK |  |
| 2 | Pobór prądu max. 36 W,: IEC 60664-1 klasa 1 |  |  |
| 3 | Zakres regulacji ustawienia lampy w trzech osiach z możliwością oświetlenia z za głowy pacjenta leżącego |  |  |
| 4 | Barwa światła: 4,600 K – 6,200 K (z możliwością ustawienia barwy przez użytkownika) przy współczynniku CRI min. 94 |  |  |
| 5 | Nakładki na uchwyty lampy w celu dezynfekcji |  |  |
| 6 | Obudowa lampy zapobiegająca zapyleniu luster |  |  |
| 7 | Sensor bezdotykowego uruchamiania i sterowania lampą w głowicy z regulacją czułości sensora z poziomu menu użytkownika |  |  |
| 8 | Brak harmonijek i gumek na zgięciach ramion |  |  |
| 9 | Włączanie i regulacja lampy – bezdotykowe oraz ze stolika lekarza |  |  |
| VIII Mikrosilnik elektryczny bezszczotkowy 3 fazowy ze światłem LED sztuk – 1 na unit |
| 1 | Zakres obrotów [rpm] 1200 – 40.000 | TAK |  |
| 2 | Moc 61W |  |  |
| 3 | Maksymalny moment obrotowy 3 Ncm wewnętrzny system chłodzenia, regulacja sprayu bezpośrednio w mikrosilniku |  |  |
| 4 | Funkcje: auto-rewers |  |  |
| 5 | Przepływ wody w sprayu pow 1,5 l/min przepływ powietrza w sprayu 2,7 bar |  |  |
| 6 | Zgodny z norma ISO 3964 |  |  |
| 7 | Mikrosilnik bez szczotkowy ze światłem LED klasy 2 IEC 62471:2006 |  |  |
| IX Skaler piezoelektryczny ze światłem sztuk – 1 |
| 1 | Skaler piezoelektryczny | TAK |  |
| 2 | Typ oscylacji/wibracji = linearny |  |  |
| 3 | Częstotliwość wibracji ± 28-32 kHz |  |  |
| 4 | Natężenie światła min 16 tyś Lux |  |  |
| 5 | Regulacja sprayu w rękojeści |  |  |
| 6 | Możliwość stosowania tipów do skalingu, endodoncji, mikropreparacji, periodontologii |  |  |
| X Pompa ssąca w systemie suchym, sztuk - 1 |
| 1 | Pobór prądu 230V, 50 Hz, max. 580W | TAK |  |
| 2 | Wydajność min. 300 l/min |  |  |
| 3 | Wytwarzane podciśnienie min. 180 mBar |  |  |
| 4 | Wysokość max. 38 cm |  |  |
| XI Krzesełko lekarza |
| 1 | Tapicerka w kolorze fotela | TAK |  |
| 2 | Oparcie typu „banan” |  |  |
| 3 | Regulacja wysokości siedziska |  |  |
| XII Warunki gwarancji i serwisu |
| 1 | Okres gwarancji – min. 24 m-ce | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 2 | Możliwość zgłaszania usterek. | TAK, podać adres, telefon, fax |  |
| 3 | Autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK, podać adres, telefon, fax |  |
| 4 | Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny, świadczony będzie w miejscu użytkowania | TAK |  |
| 5 | Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko oraz dokona jego montażu w miejscu użytkowania | TAK |  |
| 6 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia ( w miejscu instalacji po jego przekazaniu do eksploatacji ) potwierdzone stosownym certyfikatem | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne | TAK |  |
| 8 | Wykonawca gwarantuje dostępność serwisu i części zamiennych przez 10 lat od daty zawarcia umowy | TAK |  |
| 9 | Dokumentacja i instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej na CD, przy dostawie urządzenia | TAK |  |
| 10 | Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną wykonane w siedzibie Zamawiającego i odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej - paszporcie ( dojazd, praca inżyniera serwisowego, trwałe części zamienne obciążają Wykonawcę ) w przypadku wykonywania napraw w siedzibie Wykonawcy - aparat wysyłany i odsyłany będzie na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 11 | Wykonawca zobowiązuje się dokonać wymiany uszkodzonego elementu na fabrycznie nowy w sytuacji, gdy nastąpi 2 krotne uszkodzenie w okresie gwarancyjnym tego samego elementu. Wymiana nastąpi nie później, niż w terminie 4 tygodni od dnia zdiagnozowania 3 usterki | TAK |  |
| 12 | Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy | TAK |  |
| 13 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 14 | Deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. (T.J. Dz. U. 2017 poz. 211) | TAK |  |

UWAGA:

Nie spełnienie chociaż jednego warunku „TAK - warunek wymagany” lub nie wypełnienie jakiejkolwiek pozycji w ostatniej kolumnie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Dla uznania oferty za zgodną z treścią SIWZ, Wykonawca winien zaoferować produkt spełniający wszystkie parametry graniczne.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

........................................	                                                                       podpis i pieczęć Wykonawcy