Załącznik nr 1A

#### Zestawienie parametrów technicznych

Nazwa aparatu /model ………………………………………………………………………..

Producent:…………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………….

Nazwa wykonawcy:..………………………………………………………………………….

Rok produkcji ( 2020 r. ) ……………………………………………………

( wypełnić w/w wykropkowane miejsca )

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | WARTOŚĆ WYMAGANA | OCENA PUNKTOWA | Wpisać TAK lub NIE, podać wartość oferowanego parametru (podać w każdej pozycji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat cyfrowy RTG- 1 kpl. |
| Opis wymaganych parametrów technicznych |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Aparat rtg w pełni cyfrowy, wyprodukowany w 2020 roku, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, nieużywany. Nie dopuszcza się aparatów ucyfrowionych detektorami. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Aparat składa się z zawieszenia sufitowego lampy, stacjonarnego stołu, stacjonarnego stojaka płucnego oraz dwóch detektorów pracujących w trybie przewodowym i bezprzewodowym | TAK | Bez punktacji |  |
|  | System wyposażony w zespół autopozycjonowania, autocentrowania i autośledzenia | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak stół, stojak, zawieszenie sufitowe, generator, oprogramowanie wyprodukowane przez jednego producenta. Aparat zarejestrowany pod jednym znakiem CE. Podać potwierdzenie w oryginalnych, oficjalnych materiałach producenta wraz z tłumaczeniem na język polski. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Detektory cyfrowe wyprodukowane przez producenta aparatu co znajdzie potwierdzenie na tabliczce znamionowej detektorów. Podać potwierdzenie w oryginalnych, oficjalnych materiałach producenta wraz z tłumaczeniem na język polski. | TAK | Bez punktacji |  |
| II | GENERATOR |
| 6. | Generator typu HF | TAK | Bez punktacji |  |
| 7. | Moc generatora ≥ 65 kW | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 8. | Zakres napięć min. 40 ÷ 150 kV | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 9. | Minimalny mAs max. 0,5 | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 10. | Maksymalny mAs (poza AEC) - minimum wartość graniczna = 500 mAs | TAK, Podać | Największa wartość: 10 pkt Wartość graniczna: 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 11 | Zakres prądów min. 10 ÷ 650 mA | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 12 | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 13 | Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji | TAK | Bez punktacji |  |
| 14 | Programy anatomiczne z synchronizacją nastaw anatomicznych z systemem AEC ≥ 500 | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 15 | Synchronizacja programu nastaw anatomicznych z systemem AEC | TAK | Bez punktacji |  |
| 16 | Zasilanie 3x400V/50 Hz | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| III | ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG |
| 17 | Zmotoryzowane zawieszenie sufitowe lampy rtg | TAK | Bez punktacji |  |
| 18 | Zakres zmotoryzowanego obrotu lampy wokół osi poziomej ≥ ±120° | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 19 | Zakres zmotoryzowanego obrotu lampy wokół osi pionowej≥ ± 150° | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 20 | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego kolumny ≥ 150 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 21 | Zakres zmotoryzowanego ruchu wzdłużnego ≥ 435 cm | TAK, Podać | ≥ 480 cm – 1 pkt < 480 cm – 0 pkt |  |
| 22 | Zakres zmotoryzowanego ruchu poprzecznego ≥ 180 cm | TAK, Podać | ≥ 240 cm – 1 pkt < 240 cm – 0 pkt |  |
| 23 | Sensomotoryczne wspomaganie ręcznego przesuwania lampy | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 24 | Możliwość zwolnienia wszystkich hamulców zawieszenia w celu ręcznego ustawienia lampy rtg | TAK | Bez punktacji |  |
| 25 | Cyfrowy panel LCD na lampie/kołpaku z informacją o parametrach wykonywanego badania: kąt lampy, SID, filtr, wybór ogniska lampy, wybór miejsca ekspozycji, sygnalizacja obecności kratki | TAK | Bez punktacji |  |
| 26 | Przy obrocie kołpaka lampy wyświetlacz LCD zachowuje wyświetlanie parametrów w poziomie | TAK | Bez punktacji |  |
| 27 | Możliwość wykonywania zdjęć poza stołem diagnostycznym | TAK | Bez punktacji |  |
| IV | LAMPA RTG I KOLIMATOR |
| 28 | Producent oraz rodzaj/typ lampy rtg | Podać | Bez punktacji |  |
| 29 | Ogniska lampy : - małe ognisko ≤ 0,6 mm - duże ognisko ≤ 1,2 mm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 30 | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU Wartość graniczna = 300 kHU | TAK, Podać | Największa wartość: 10 pkt Wartość graniczna: 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 31 | Anoda szybkoobrotowa, prędkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 32 | Szybkość chłodzenia anody ≥ 90 kHU/min | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 33 | Pojemność cieplna lampy ≥ 1,5 MHU | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 34 | Moc ogniska małego ≥ 33 kW | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 35 | Moc ogniska dużego ≥ 90 kW | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 36 | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem | TAK | Bez punktacji |  |
| 37 | Monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy | TAK | Bez punktacji |  |
| 38 | Filtracja własna lampy i kolimatora ≥ 2,5 mm Al | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 39 | Filtry dodatkowe wybierane automatycznie razem z projekcją ≥3 | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 40 | Kolimator ze świetlną symulacją pola ekspozycji | TAK | Bez punktacji |  |
| 41 | Zakres obrotu kolimatora ≥ ±45o | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 42 | Laserowy wskaźnik centrowania | TAK | Bez punktacji |  |
| 43 | Kolimacja manualna | TAK | Bez punktacji |  |
| 44 | Kolimacja automatyczna | TAK | Bez punktacji |  |
| 45 | Miernik dawki DAP (Dose Area Product) zintegrowany z kolimatorem i z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku DICOM | TAK | Bez punktacji |  |
| V | STÓŁ DIAGNOSTYCZNY |
| 46 | Automatyczne podążanie kratki bucky za lampą rtg przy jej przesuwie w osi długiej stołu w zakresie min. 45 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 47 | Automatyczne podążanie lampy rtg za kratką bucky przy jej przesuwie w osi długiej stołu | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 48 | Automatyczne podążanie kratki bucky za ruchem kątowym lampy RTG | TAK | Bez punktacji |  |
| 49 | Automatyczne centrowanie promienia względem środka kratki bucky | TAK | Bez punktacji |  |
| 50 | Automatyczne nadążanie lampy za zmianą wysokości kratki bucky w stole | TAK | Bez punktacji |  |
| 51 | Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta) możliwe do wykonania ekspozycji ≥ 250 kg | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 52 | Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego ≥ 31 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 53 | Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 60 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 54 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 85 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 55 | Ekwiwalent Al blatu stołu dla 100 kV ≤ 0,8 mm Al | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 56 | Stół z płaskim, pływającym blatem | TAK | Bez punktacji |  |
| 57 | Długość blatu stołu ≥ 220 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 58 | Szerokość blatu stołu ≥ 75 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 59 | Przesuw wzdłużny blatu ≥ 75 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 60 | Przesuw poprzeczny blatu ≥ 23 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 61 | Automatyka AEC 3 – komorowa | TAK | Bez punktacji |  |
| 62 | Autopozycjonowanie, pozycja bucky – lampa | TAK | Bez punktacji |  |
| 63 | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | TAK | Bez punktacji |  |
| 64 | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu co najmniej z jednej strony stołu | TAK | Bez punktacji |  |
| VI | STATYW (STOJAK PŁUCNY) |
| 65 | Zmotoryzowany stojak z detektorem umożliwiający wykonywanie badań promieniem pionowym i poziomym | TAK | Bez punktacji |  |
| 66 | Automatyczne podążanie kratki bucky za ruchem lampy góra – dół | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 67 | Automatyczne podążanie lampy za zmianami położenia wysokości kratki bucky | TAK | Bez punktacji |  |
| 68 | Zmotoryzowany przesuw ścianki z detektorem w pionie (góra – dół) ≥ 140 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 69 | Automatyczne centrowanie promienia względem środka kratki bucky | TAK | Bez punktacji |  |
| 70 | Pochylenie detektora do pozycji poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową góra – dół lub ukośną w zakresie min –15o/+90o | TAK/NIE | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 71 | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | TAK | Bez punktacji |  |
| 72 | Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora ≤ 45 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 73 | Najwyższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora ≥ 175 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 74 | Automatyka AEC z możliwością wyboru 3 komór aktywnych | TAK | Bez punktacji |  |
| 75 | Możliwość wykonywania badań odległościowych o zakresie 110-180 cm | TAK | Bez punktacji |  |
| 76 | Uchwyt do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć klatki piersiowej | TAK | Bez punktacji |  |
| 77 | Współczynnik pochłaniania blatu ścianki ≤ 0,7 mm Al | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 78 | Możliwość zdalnego sterowania statywem za pomocą pilota | TAK/NIE | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 79 | Panel sterowania statywem umieszczony na statywie | TAK | Bez punktacji |  |
| 80 | Autopozycjonowanie, pozycja bucky – lampa. Ilość pozycji min. 20 | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| VII | DETEKTORY |
| VII.I | Cyfrowy detektor DR w stole diagnostycznym |  |  |  |
| 81 | Producent oraz rodzaj/typ detektora | Podać | Bez punktacji |  |
| 82 | Płaski cyfrowy detektor promieniowania oparty na technologii CsI (jodku cezu) umożliwiający wykonanie badania pacjenta w stole i poza stołem z wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora | TAK | Bez punktacji |  |
| 83. | Praca detektora w trybie przewodowym i bezprzewodowym | TAK | Bez punktacji |  |
| 84. | Minimalny rozmiar aktywny detektora 42 cm x 42 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 85. | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli w mln (milionach) ≥ 8 mln pikseli | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 86 | Rozmiar pojedynczego piksela ≤ 150 µm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 87. | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 88. | DQE dla 1,0 lp/mm ≥ 51% | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 89. | Rozdzielczość obrazowa ≥ 3,3 lp/mm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 90. | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤ 4s | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 91. | Czas pełnego cyklu ≤ 10 s | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 92. | Waga detektora z akumulatorem ≤ 3,8 kg | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 93. | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) ≥ 160 kg | TAK, Podać | ≥ 300 kg – 5 pkt < 300 kg – 0 pkt |  |
| 94. | Zaawansowana konstrukcja obudowy detektora zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody min. IPX6. Podać klasę ochronności. | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 95. | Maksymalna ilość ekspozycji na jednym naładowaniu ≥ 200 | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 96. | Ładowanie akumulatora detektora z detektorem w bucky | TAK | Bez punktacji |  |
| 97. | Ładowarka umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 2 baterii oraz min. 4 baterie w komplecie | TAK | Bez punktacji |  |
| 98 | Uchwyt do trzymania detektora zintegrowany z detektorem – 1 szt. | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 99 | Wskaźnik naładowania akumulatora umieszczony w obudowie detektora | TAK | Bez punktacji |  |
| 100 | Detektor pokryty powłoką antybakteryjną potwierdzoną certyfikatem. Istotne dla ograniczenia przenoszenia zakażeń szpitalnych | TAK/NIE | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| VII.2 | Cyfrowy detektor DR w statywie (stojaku płucnym) |  |  |  |
| 101 | Producent oraz rodzaj/typ detektora | Podać | Bez punktacji |  |
| 102 | Płaski cyfrowy detektor promieniowania oparty na technologii CsI (jodku cezu) umożliwiający wykonanie badania pacjenta w statywie i poza statywem z wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora | TAK | Bez punktacji |  |
| 103 | Praca detektora w trybie przewodowym i bezprzewodowym | TAK | Bez punktacji |  |
| 104 | Minimalny rozmiar aktywny detektora 42 cm x 42 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 105 | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli w mln (milionach) ≥ 8 mln pikseli | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 106 | Rozmiar pojedynczego piksela ≤ 150 µm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 107 | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 108 | DQE dla 1,0 lp/mm ≥ 51% | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 109 | Rozdzielczość obrazowa ≥ 3,3 lp/mm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 110 | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤ 4s | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 111 | Czas pełnego cyklu ≤ 10 s | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 112 | Waga detektora z akumulatorem ≤ 3,8 kg | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 113 | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) ≥ 160 kg | TAK, Podać | ≥ 300 kg – 5 pkt < 300 kg – 0 pkt |  |
| 114 | Zaawansowana konstrukcja obudowy detektora zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody min. IPX6. Podać klasę ochronności. | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 115 | Maksymalna ilość ekspozycji na jednym naładowaniu ≥ 200 | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 116 | Ładowanie akumulatora detektora z detektorem w bucky | TAK | Bez punktacji |  |
| 117 | Wskaźnik naładowania akumulatora umieszczony w obudowie detektora | TAK | Bez punktacji |  |
| 118 | Detektor pokryty powłoką antybakteryjną potwierdzoną certyfikatem. Istotne dla ograniczenia przenoszenia zakażeń szpitalnych | TAK/NIE | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| VIII | KONSOLA TECHNIKA APARATU RTG – 1 SZTUKA |
| 119 | Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. Aparat musi posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora wraz z zalecanym przez producenta stolikiem i stanowiskiem dla technika | TAK | Bez punktacji |  |
| 120 | Komputer stacji technika dedykowany przez producenta aparatu. Komputer klasy PC z parametrami minimum: procesor i5, pamięć 8 GB, dysk SSD min. 500 GB, nagrywarka CD i DVD umożliwiająca nagranie płyty z obrazami pacjenta w standardzie DICOM, mysz, klawiatura, system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika. | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 121 | System operacyjny oraz oprogramowanie do obsługi aparatu w języku polskim. | TAK | Bez punktacji |  |
| 122 | System operacyjny wraz ze wsparciem jego producenta w zakresie instalacji aktualizacji zwiększających bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie systemu | TAK | Bez punktacji |  |
| 123 | Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki lub ekranu dotykowego | TAK | Bez punktacji |  |
| 124 | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | TAK | Bez punktacji |  |
| 125 | Wielopoziomowy dostęp do zaawansowanych opcji zależny od uprawnień nadanych poszczególnym pracownikom | TAK | Bez punktacji |  |
| 126 | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania | TAK | Bez punktacji |  |
| 127 | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury lub ekranu dotykowego monitora bezpośrednio na stanowisku | TAK | Bez punktacji |  |
| 128 | Interfejs użytkownika z pomocą kontekstową | TAK | Bez punktacji |  |
| 129 | Możliwość wykonania zdjęć w trybie nagłym (Emergency) | TAK | Bez punktacji |  |
| 130 | Funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie, elektronicznych markerów wraz z możliwością definiowania własnych | TAK | Bez punktacji |  |
| 131 | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | TAK | Bez punktacji |  |
| 132 | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | TAK | Bez punktacji |  |
| 133 | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | TAK | Bez punktacji |  |
| 134 | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: - obraz zidentyfikowany - obraz wydrukowany - obraz zarchiwizowany - badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane | TAK | Bez punktacji |  |
| 135 | Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa | TAK | Bez punktacji |  |
| 136 | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | TAK | Bez punktacji |  |
| 137 | Możliwość edycji, modyfikacji i zapisu protokołów badań rentgenowskich przez użytkownika, w szczególności możliwość edycji, modyfikacji i zapisu warunków ekspozycji (kV, mA, ms, wybór komory/komór systemu AEC, wybór dodatkowej filtracji, ogniska, odległości i pozycji lampy względem detektora) oraz parametrów (warunków) przetwarzania obrazu | TAK/NIE | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 138 | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji | TAK | Bez punktacji |  |
| 139 | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | TAK | Bez punktacji |  |
| 140 | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie z obrazu kratki stałej | TAK | Bez punktacji |  |
| 141 | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu poziomów dawki np. xls | TAK/NIE | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 142 | Funkcjonalność prowadzenia statystyk dot. min. ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników wykonujących | TAK | Bez punktacji |  |
| 143 | Oprogramowanie DR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Portable Data for Imaging | TAK | Bez punktacji |  |
| 144 | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie codziennych testów monitora przeglądowego (na bazie obrazu testowego TG18-QC) | TAK | Bez punktacji |  |
| 145 | Pojemność dysku na dane obrazowe ≥ 4000 obrazów | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 146 | Czas wyświetlenia na monitorze obrazu nieprzetworzonego od zakończenia akwizycji ≤ 4 s | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 147 | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu | TAK | Bez punktacji |  |
| 148 | Możliwość przesyłania zdjęć cząstkowych oraz finalnego zdjęcia złożonego | TAK | Bez punktacji |  |
| 149 | Możliwość pomiarów długości, kątów | TAK | Bez punktacji |  |
| 150 | Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji L/R | TAK | Bez punktacji |  |
| 151 | Możliwość nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, kształty podstawowe | TAK | Bez punktacji |  |
| 152 | Funkcja pozytyw – negatyw | TAK | Bez punktacji |  |
| 153 | Programy anatomiczne z możliwością edycji nazw. Ilość programów anatomicznych zdefiniowanych przez operatora ≥ 500 | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 154 | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych oraz ich zapamiętanie | TAK | Bez punktacji |  |
| 155 | Automatyczne zapisywanie parametrów ekspozycji (kV, mAs, dawka) do systemu danych obrazowych DICOM | TAK | Bez punktacji |  |
| 156 | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Retrieve - Storage - Worklist - Structured Dose Report | TAK | Bez punktacji |  |
| 157 | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM | TAK | Bez punktacji |  |
| 158 | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów i eksportu do plików np. xls | TAK | Bez punktacji |  |
| 159 | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG. | TAK | Bez punktacji |  |
| 160 | Oprogramowanie pediatryczne z podziałem na grupy wiekowe lub możliwość skonfigurowania programów pediatrycznych | TAK | Bez punktacji |  |
| 161 | Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i odmy | TAK | Bez punktacji |  |
| 162 | UPS do konsoli technika zapewniający bezpieczne zamknięcie systemu | TAK | Bez punktacji |  |
| 163 | Wyposażenie w intercom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK | Bez punktacji |  |
| IX | DODATKOWE CZYNNOŚCI ORAZ DOKUMENTACJA I SZKOLENIA |
| 186 | Integracja aparatu z systemem RIS i PACS dostarczonego przez Oferenta w cenie oferty | TAK | Bez punktacji |  |
| 187 | Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń wskazanych do instalacji aparatu wraz z projektem budowlanym wielobranżowym w cenie oferty. Zalecana jest wizja lokalna w miejscu instalacji przed złożeniem oferty. | TAK | Bez punktacji |  |
| 188 | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych po instalacji aparatu RTG w cenie oferty | TAK | Bez punktacji |  |
| 189 | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych monitorów stacji opisowej oraz monitora stacji technika w cenie oferty | TAK | Bez punktacji |  |
| 190 | Wykonanie wymaganych pomiarów i przeprowadzenie odbioru technicznego z uwzględnieniem przepisów dotyczących promieniowania jonizującego w cenie oferty | TAK | Bez punktacji |  |
| 191 | W cenie oferty przeszkolenie personelu w zakresie poprawnej i bezpiecznej eksploatacji systemu (minimum 4 pracowników). Szkolenie z obsługi aparatu w miejscu instalacji potwierdzone certyfikatem w min. 3 etapach łącznie 9 dni po 6 godzin: a) szkolenie podstawowe po uruchomieniu aparatu, b) szkolenie uzupełniające po ok. miesiącu eksploatacji systemu, c) szkolenie uzupełniające po ok. 6 miesiącach eksploatacji systemu. | TAK | Bez punktacji |  |
| 192 | W cenie oferty przeszkolenie dwóch lekarzy radiologów w zakresie obsługi dostarczonego przez Oferenta oprogramowania RIS/PACS oraz oprogramowania służącego do edycji i modyfikacji opisów radiologicznych. Szkolenie z obsługi w/w oprogramowania potwierdzone certyfikatem. | TAK | Bez punktacji |  |
| 193 | Szkolenie dla służb technicznych Placówki w zakresie prawidłowej eksploatacji systemu RTG. Przekazanie stosownej dokumentacji technicznej | TAK | Bez punktacji |  |
| X | WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |
| 194 | Autoryzowany serwis producenta w języku polskim | TAK, Podać adres i nr tel. | Bez punktacji |  |
| 195 | Zapewnienie i skonfigurowanie łącza zapewniającego zdalną diagnostykę serwisową systemu, przy czym Zamawiający posiada router pozwalający na ustanowienie połączenia IPSec Site to Site oraz łącze internetowe. Dla potrzeb zdalnej diagnostyki serwisowej Zamawiający gwarantuje stworzenie i późniejsze utrzymanie tunelu VPN na łączu swojego dostawcy Internetu | TAK | Bez punktacji |  |
| 196 | Możliwość zgłaszania awarii, codziennie, 365 dni w roku, 24 h/dobę, czas reakcji serwisu max. 24 h w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 197 | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG | TAK | Bez punktacji |  |
| 198 | Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności, w tym przeglądy wykonywane w terminach zgodnych z zaleceniami producenta aparatu i wymagane prawem okresowe testy aparatu | TAK | Bez punktacji |  |
| 199 | Gwarancja dostępności części zamiennych po upływie okresu gwarancji nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania urządzenia do eksploatacji z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5 jeśli oferowane licencje oprogramowania medycznego nie są przywiązane do żadnego z komponentów stacji roboczych | TAK | Bez punktacji |  |
| 200 | Udostępnienie telefonicznej pomocy serwisowej czynnej w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w okresie gwarancji i przez cały okres eksploatacji urządzeń. Wykaz telefonów załączyć do oferty. | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 201 | Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji. Podać ilość przeglądów w okresie gwarancyjnym. | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 202 | Awaria urządzenia w okresie gwarancji przedłuża gwarancję o czas wyłączenia aparatu z eksploatacji | TAK | Bez punktacji |  |
| 203 | Aktualizacja oprogramowania urządzenia w okresie gwarancji w ramach ceny oferty | TAK | Bez punktacji |  |
| 204 | Usunięcie awarii w terminie max. 96 godz., licząc od zgłoszenia awarii, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności zamówienia części zamiennych z zagranicy, termin usunięcia awarii wynosi max. 120 godzin. | TAK | Bez punktacji |  |
| 205 | Długość okresu trwania gwarancji min. 24 miesiące | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| XI | ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH/REMONTOWYCH |
| 206 | - zamawiający zaleca montaż lampy sufitowej na istniejącej ramie. - montaż nowych lamp oświetleniowych 22 szt. oprawy natynkowe, świetlówki typu led 120cm. - naprawa podłogi po demontażu starego i montażu nowego aparatu i ułożenie wykładziny w gabinecie RTG typu ,,Tarkett” - 24 m 2 (kolor zostanie wybrany przez Zamawiającego po zawarciu umowy), - przygotowanie ścian i sufitów do malowania, - malowanie sufitów farbą akrylową około 72 m2, malowanie elementów metalowych farbą olejną - malowanie ścian farbą lateksową około 350 m2 (kolor farb zostanie wybrany przez Zamawiającego po zawarciu umowy), - montaż parapetu wewnętrznego PCV – 1 szt. w pomieszczeniu opisowni. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w miejscu montażu aparatu. | TAK | Bez punktacji |  |
| XII | SYSTEM PACS/RIS – WYMAGANIA OGÓLNE |
| 207 | W czasie prowadzenia prac wykonawczych należy przestrzegać wszystkich norm i przepisów prawnych odnoszących się do przedmiotu umowy, a w szczególności: Zgodność z przepisami i wymogami NFZ. Zgodność PACS ze szczegółowymi wymogami standardu DICOM 3.0. Zgodność z innymi szczegółowymi zarządzeniami i wymogami w zakresie przetwarzania danych wrażliwych. | TAK | Bez punktacji |  |
| 208 | Wyrób wprowadzony do obrotu i/lub używania zgodnie z postanowieniami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku, oznakowany znakiem CE zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG . Załączyć certyfikaty/właściwe dokumenty | TAK | Bez punktacji |  |
| 209 | Producent oferowanego oprogramowania posiada min: certyfikację ISO 9001, ISO13485, ISO 27001. | TAK załączyć | Bez punktacji |  |
| 210 | System powinien umożliwiać automatyczną współpracę w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników, wg standardu min. HL7, z systemem przychodni (HIS) | TAK | Bez punktacji |  |
| 211 | System powinien umożliwiać współpracę/komunikację w zakresie Elektronicznego Obiegu Dokumentów Medycznych z uwzględnieniem: Obowiązujących standardów min. HL7 CDA Zamawiający wymaga przeprowadzenia integracji systemowej pomiędzy aktualnie użytkowanym systemem klasy HIS (Kamsoft S.A.), a oferowanym systemem RIS/PACS będącym przedmiotem w/w zamówienia. Koszty integracji ponosić będzie Wykonawca. Zamawiający nie będzie uczestniczył w pozyskiwaniu stosownych ofert w tym zakresie. | TAK | Bez punktacji |  |
| 212 | W ramach uruchomienia przedmiotu zamówienia, Zamawiający oczekuje migracji danych obrazowych (ok.6TB) z obecnego systemu PACS (Medinet) w standardzie DICOM3.0. Przygotowanie danych do migracji spoczywać będzie na Zamawiającym wraz z ich udostepnieniem na nośnikach zewnętrznych np. HDD/CD/DVD | TAK | Bez punktacji |  |
| XIII | SYSTEM ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJI OBRAZÓW (PACS) – 1 SZT. |
| 213 | Producent | Podać | Bez punktacji |  |
| 214 | Nazwa i typ | Podać | Bez punktacji |  |
| 215 | Oferowany system: Serwer PACS, Serwer Dystrybucji Obrazów, Oprogramowanie Duplikatora jednego producenta | TAK | Bez punktacji |  |
| 216 | Dostęp do na panelu zarządzającego systemem PACS/WEB z dowolnego komputera w sieci poprzez przeglądarkę min. FireFox, IE bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek. | TAK | Bez punktacji |  |
| 217 | Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM zgodna z ilością podpinanych urządzeń min. 5 szt. 1xAparat RTG (będący przedmiotem w/w postępowania) 1xStacja Lekarska uniwersalna (będąca przedmiotem w/w postępowania) 3xAparat USG (Zamawiający oczekuje podłączenie aparatów USG posiadających obsługę komunikacji z systemami PACS/RIS będących aktualnie w posiadaniu placówki) Podłączane urządzenia diagnostyczne Zamawiającego wyposażone są w moduł DICOM/WORKLIST. Ewentualne koszty serwisowe związane z podłączeniem urządzeń diagnostycznych do PACS ponosi Zamawiający. | TAK podać ilość licencji | Bez punktacji |  |
| 218 | Możliwość dodania/ skonfigurowania dowolnej liczby list roboczych DICOM | TAK | Bez punktacji |  |
| 219 | System umożliwia komunikację z systemami HIS/RIS za pomocą protokołu min. HL7. | TAK podać | Bez punktacji |  |
| 220 | Automatyczny backup bazy danych | TAK | Bez punktacji |  |
| 221 | Funkcjonalność DICOM Modality Worklist | TAK | Bez punktacji |  |
| 222 | System posiada polski interfejs użytkownika | TAK | Bez punktacji |  |
| 223 | System posiada polską pomoc kontekstową | TAK | Bez punktacji |  |
| 224 | System w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi | TAK | Bez punktacji |  |
| 225 | System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM | TAK | Bez punktacji |  |
| 226 | Automatyczne usuwanie badania z listy DICOM z konsoli urządzenia, w momencie kiedy badanie zostanie zakończone w RIS | TAK | Bez punktacji |  |
| 227 | System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM | TAK | Bez punktacji |  |
| 228 | Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych typów badań | TAK | Bez punktacji |  |
| 229 | Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych urządzeń diagnostycznych | TAK | Bez punktacji |  |
| 230 | Możliwość „ręcznego” połączenia badania obrazowego DICOM z rekordem pacjenta, np. w momencie awarii listy roboczej DICOM | TAK | Bez punktacji |  |
| 231 | Możliwość zdefiniowania i podłączenia dowolnej liczby stacji diagnostycznych i archiwów PACS | TAK | Bez punktacji |  |
| 232 | Możliwość archiwizacji, przesyłania i udostępniania obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0 obsługiwane transfer syntaxy: Little Endian Implicit, Little Endian Explicit, JPEG 2000 | TAK | Bez punktacji |  |
| 233 | System PACS musi wykorzystywać relacyjny motor bazy danych przynajmniej w zakresie przechowywania metadanych archiwizowanych plików DICOM np. SQL/Postgres. Baza danych ma być dostarczona wraz z licencjami systemu PACS. | TAK podać | Bez punktacji |  |
| 234 | System obsługuje formaty, m.in.: Dicom Secondary Capture z możliwością min. 2,5-krotnej kompresji | TAK | Bez punktacji |  |
| 235 | System obsługuje formaty, m.in.: JPEG LoosLess obejmującą archiwizację, przesyłanie obrazów między jednostkami, nagrywanie płyt oraz backup danych | TAK | Bez punktacji |  |
| 236 | System działa na systemach operacyjnych 32 oraz 64 bitowych | TAK | Bez punktacji |  |
| 237 | System PACS/dystrybucji pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. | TAK | Bez punktacji |  |
| 238 | Oferowany System działa w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze. | TAK | Bez punktacji |  |
| 239 | Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów w technologii min. SQL. Obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line | TAK podać | Bez punktacji |  |
| 240 | System PACS/dystrybucji udostępniania i przesyła obrazy na stacje diagnostyczne i przeglądowe w formacie DICOM oraz referencyjnym w sposób autonomiczny i ręczny | TAK | Bez punktacji |  |
| 241 | Możliwość podglądu w systemie pełnych danych o pacjencie i badaniu zawartych w pliku obrazu | TAK | Bez punktacji |  |
| 242 | Program współpracuje z archiwum krótkoterminowym (on-line) jak i z archiwum długoterminowym (off-line) | TAK | Bez punktacji |  |
| 243 | Program umożliwia wykonanie bezstratnej kompresji archiwum on-line. Kompresja np. po określonej godzinie, w określone dni, po określonym czasie leżakowania badania, przy braku miejsca w archiwum on-line | TAK | Bez punktacji |  |
| 244 | System umożliwia bezobsługowe przywracanie badań do archiwum on-line na żądanie. | TAK | Bez punktacji |  |
| 245 | System pozwala na ustawienie automatycznego procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki (np. po określonej godzinie, w określone dni, zaraz po spłynięciu badania) | TAK | Bez punktacji |  |
| 246 | System pozwala na ustawienie automatycznego procesu usuwania z dysku danych znajdujących się na zewnętrznych nośnikach (po przekroczeniu określonego progu zajętości) | TAK | Bez punktacji |  |
| 247 | System pozwala na wykonywanie kopii bezpieczeństwa na napędzie LTO/CD/DVD | TAK | Bez punktacji |  |
| 248 | System pozwala na wykonywanie kopii bezpieczeństwa na zasobie dyskowym macierz/NAS |  | Bez punktacji |  |
| 249 | System niezależne przechowuje miniatur, nawet po przeniesieniu badań DICOM na napęd LTO/CD/DVD/macierz/NAS | TAK | Bez punktacji |  |
| 250 | W przypadku braku badania w archiwum ONLINE system umożliwia automatycznie wgranie żądanego badania z napędu LTO, program obsługuje autoloadery LTO, Streamery, Dyski HDD-USB i inne nowoczesne nośniki danych | TAK | Bez punktacji |  |
| 251 | Program pozwala na wyszukanie badań pacjenta w systemie PACS po jednym z poniższych kryteriów: ID Pacjenta ID Badania Imię i nazwisko Pacjenta Data urodzenia pacjenta Opis badania (studyDescription) Data badania (w tym predefiniowane filtry ostatni kwartał, tydzień, miesiąc , wczoraj, przedwczoraj, konkretna data konkretny zakres dat) Data wykonania badania (z dokładnością do godzin np: ostatnie 6 h) Zlecającego badanie Nr Pesel Dowolne inne pole znajdujące się w danych tagach obrazu – możliwość wykonania takiej konfiguracji w dowolnej chwili poprzez serwis lub administratora danych – bez konieczności instalacji aktualizacji aplikacji | TAK | Bez punktacji |  |
| 252 | System wyposażony jest w moduł logowania i wyświetlania statystyk obciążenia serwerów (pamięć, procesor, dyski, ilość badań) | TAK | Bez punktacji |  |
| 253 | System loguje i wyświetlania statystyk i stanu duplikatorów | TAK | Bez punktacji |  |
| 254 | Funkcjonalność zapewniająca tworzenie wirtualnych archiwów prywatnych i publicznych, oraz nadawanie im praw dostępu. | TAK | Bez punktacji |  |
| 255 | Możliwość tworzenia archiwum badań odrzuconych. System na podstawie danych zawartych w obrazie automatycznie przenosi do archiwum badań odrzuconych. | TAK | Bez punktacji |  |
| 256 | Możliwość oznaczania badań dodatkowym komentarzem, również dla badań odrzuconych | TAK | Bez punktacji |  |
| 257 | Funkcjonalność tworzenia raportów z badań w tym z badań odrzuconych w dowolnym okresie czasu. | TAK | Bez punktacji |  |
| 258 | Klient systemu PACS umożliwia nagranie badania na urządzeniu nagrywającym | TAK | Bez punktacji |  |
| 259 | Klient systemu PACS umożliwia zlecenie przesłania badania na inne stacje diagnostyczne uprawnionym użytkownikom | TAK | Bez punktacji |  |
| 260 | System umożliwia zarządzanie informacjami i ustawieniami kont użytkowników przez administratora Systemu | TAK | Bez punktacji |  |
| 261 | System jest zintegrowany z drzewem LDAP (Open LDAP, Microsoft Active Directory) | TAK | Bez punktacji |  |
| 262 | Program pozwala na centralne zarządzanie użytkownikami w drzewie LDAP i określanie ich przynależności do ról i grup. | TAK | Bez punktacji |  |
| 263 | Program posiada w pełni funkcjonalny program do zarządzania użytkownikami / grupami i rolami (dla LDAP). Program współpracuje z Active Directory. | TAK | Bez punktacji |  |
| 264 | System pozwala użytkownikowi na logowanie się do systemu PACS i udostępnianie mu zakresu badań zależnie od przyznanych uprawnień (np. technik, lekarz, administrator). Ograniczenia dostępu współpracują z oprogramowaniem stacji diagnostycznych. | TAK | Bez punktacji |  |
| 265 | System pozwala na zarządzanie uprawnieniami użytkowników PACS z jednego panelu administracyjnego | TAK | Bez punktacji |  |
| 266 | Możliwość przydzielenia użytkownika systemu do określonego typu, na przykład lekarza radiologa, | TAK | Bez punktacji |  |
| 267 | Możliwość przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu użytkownika systemu Rodzaje uprawnień: uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji min: dodawania dodatkowych źródeł DICOM kasowanie badań z systemu drukowania badania zapisywania zmian obrazu badania, nagrywania badania na CD, dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu importu i eksportu badania, przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM, | TAK | Bez punktacji |  |
| 268 | System umożliwia blokadę dostępu użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się | TAK | Bez punktacji |  |
| 269 | Możliwość ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z modułu dystrybucji obrazów i stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika. | TAK | Bez punktacji |  |
| 270 | Możliwość ustawienia złożonej polityki zarządzania hasłami w tym ustawienie długości hasła, okresu ważności hasła, okresu ważności konta, ilości błędnych logowań, złożoności hasła (duże litery/znaki specjalne/cyfry/powtarzalność ciągu) | TAK | Bez punktacji |  |
| 271 | Możliwość centralnego zarządzania użytkownikami stacji diagnostycznych oraz systemu dystrybucji obrazów | TAK | Bez punktacji |  |
| 272 | Możliwość przeglądania następujących wydarzeń: próba zmiany hasła użytkownika nieudana próba zalogowania się użytkownika zalogowanie się użytkownika próba wysłania badania skopiowanie lub wydrukowanie badania | TAK | Bez punktacji |  |
| 273 | Możliwość wyświetlania w systemie dystrybucji obrazów równocześnie min. 3 obrazów na jednym ekranie użytkownika. Możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii. | TAK | Bez punktacji |  |
| 274 | Klient systemu PACS umożliwia wykonanie korekt w badaniach w tym przypisanie badania do „worklisty”, poprawa danych pacjenta i danych badania, podział i scalanie badań. Pomimo wykonanych korekt w badaniach system przechowuje oryginalną wersję badania dostępną tylko dla administratorów. | TAK | Bez punktacji |  |
| 275 | Program obsługuje MPPS (Modality Performed Procedure Step) w zakresie informacji zwrotnej o statusie wykonanych zleceń. Aktualny stan zlecenia musi przedstawić, co najmniej następujące informacji (wg standardu DICOM): CREATED - utworzony zapis badania SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania COMPLETED - badanie zakończone | TAK | Bez punktacji |  |
| XIV | MODUŁ DYSTRYBUCJI OBRAZÓW |
| 276 | System dystrybucji umożliwia podstawową obróbkę (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu na ekranie użytkownika | TAK | Bez punktacji |  |
| 277 | Płynna regulacja w systemie dystrybucji obrazów zaczernienia i kontrastu oraz możliwość definiowania własnych ustawień poziomu i okna (W/L). Możliwość przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii | TAK | Bez punktacji |  |
| 278 | Możliwość w systemie dystrybucji obrazów: obrotu obrazu o 90/180% obrotu obrazu o dowolny kąt odbicie w pionie i poziomie | TAK | Bez punktacji |  |
| 279 | Możliwość obejrzenia w systemie dystrybucji obrazów na ekranie użytkownika opisu badania wykonanego i zatwierdzonego w systemie RIS | TAK | Bez punktacji |  |
| 280 | Możliwość zlecenia badania w systemie HIS (skierowanie). Następnie po wykonaniu badania możliwość odczytania wyniku oraz zdjęcia z poziomu HIS. |  | Bez punktacji |  |
| 281 | System dystrybucji obrazów pozwala wyszukać oraz wyświetlać poniższe dane: imię i nazwisko pacjenta opis rodzaju badania nr pesel wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi | TAK | Bez punktacji |  |
| 282 | Przeglądarka obrazów diagnostycznych dla systemu dystrybucji obrazów umożliwia: wyświetlanie miniatur obrazów, pomiar odległości, kąta, pola powierzchni, zmianę jasności i kontrastu, powiększanie, przewijanie, odwracanie obrazu, wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie, wyświetlanie wybranej serii obrazów, dodawanie strzałek, komentarzy itp. | TAK | Bez punktacji |  |
| 283 | Przeglądarka dołączana do płyty z wynikiem badania umożliwia: wyświetlanie miniatur obrazów, pomiar odległości, kąta, pola powierzchni, zmianę jasności i kontrastu, powiększanie, przewijanie, odwracanie obrazu, wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie, wyświetlanie wybranej serii obrazów, dodawanie strzałek, komentarzy itp. | TAK | Bez punktacji |  |
| 284 | Przeglądarka dołączana do płyty z wynikiem badania: uruchamia się automatycznie jest w pełni kompatybilna z najnowszą i aktualną wersją systemu MS Windows nie wymaga instalacji oprogramowania zewnętrznego nie wymaga uprawnień administratora |  | Bez punktacji |  |
| 285 | Użytkownik musi posiadać dostęp z każdego poziomu systemu dystrybucji obrazów do systemu pomocy opracowanego w języku polskim | TAK | Bez punktacji |  |
| 286 | Zapewnienie dostępu użytkowników (lekarzy w poradniach) do obrazów diagnostycznych w formacie referencyjnym (kompresja stratna JPEG) za pomocą przeglądarek, jak i czystych obrazach DICOM. Sposób prezentacji obrazów uzależniony od użytkownika. Licencja pływająca dla min. 15 użytkowników | TAK podać ilość licencji | Bez punktacji |  |
| 287 | Zapewnienie dostępu użytkowników szpitalnych do opisów wyników badań diagnostycznych za pomocą przeglądarek internetowych | TAK | Bez punktacji |  |
| 288 | Język interfejsu użytkownika – polski | TAK | Bez punktacji |  |
| 289 | Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE (potwierdzenie linkiem do strony internetowej).: Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging, | TAK załączyć | Bez punktacji |  |
| 300 | System PACS i dystrybucji obrazów zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny klasy min. IIb lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego, stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC min. w klasie IIb | TAK załączyć | Bez punktacji |  |
| 301 | Na oferowany system Wykonawca zobowiązany jest udzielić zamawiającemu licencji na czas nieokreślony. Udzieloną licencją objęte zostaną również wszelkie modyfikacje, poprawki oraz aktualizacje systemu wprowadzane przez Wykonawcę w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. | TAK | Bez punktacji |  |
| XV | RADIOLOGICZNY SYSTEM INFORMATYCZNY (RIS) – 1 SZT. |
| 302 | Producent | Podać | Bez punktacji |  |
| 303 | Nazwa i typ | Podać | Bez punktacji |  |
| 304 | Liczba równoczesnych użytkowników: licencja dla min. 2 użytkowników 1xStacja technika 1xStacja lekarska opisowa | TAK podać | Bez punktacji |  |
| 305 | Komunikacja z systemami HIS/PACS/WEB za pomocą protokołu min. HL7. | TAK podać | Bez punktacji |  |
| 306 | Funkcje ogólne | X |  |  |
| 307 | Dedykowane narzędzie do monitorowania pracy serwera, bazy danych, wykonywania backupów, działania procesów na serwerze. | TAK | Bez punktacji |  |
| 308 | Procedura logowania do systemu wymuszająca na użytkowniku podania hasła o dostatecznej „sile” czyli zawierającego minimum 8 znaków, małe i duże litery, cyfrę lub znaki specjalne. Dodatkowo: konfigurowalna ilość ostatnio podanych haseł uniemożliwiająca użytkownikowi powtórzenia tego samego hasła, konfigurowalna, minimalna długość hasła wymagana przez system, konfigurowalna ilość małych, dużych liter oraz znaków specjalnych, które będą musiały być wprowadzone w haśle. | TAK | Bez punktacji |  |
| 309 | Monitorowanie systemu poprzez system logowania zdarzeń m.in.: prawidłowe i nieprawidłowe zalogowanie użytkownika do systemu, zmiana hasła, zblokowanie konta, dodanie, modyfikacja pacjenta, dodanie, modyfikacja badania, operacje na dokumentach kasowych. | TAK | Bez punktacji |  |
| 310 | Po trzech nieudanych próbach system umożliwia całkowitą lub czasową blokadę konta użytkownika. | TAK | Bez punktacji |  |
| 311 | Brak limitu liczby stanowisk roboczych i użytkowników w ramach Pracowni Radiologii. | TAK | Bez punktacji |  |
| 312 | Program posiada zaimplementowaną komunikacją desktopową z przeglądarkami min. efilm, ArVIEW, Osirix, Carestream | TAK podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcje tworzenia słowników | X |  |  |
| 313 | System udostępnia funkcję tworzenia struktury organizacyjnej zakładu diagnostycznego. | TAK | Bez punktacji |  |
| 314 | System udostępnia funkcję tworzenia bazy lekarzy (kierujących oraz wykonujących). Identyfikacja i weryfikacja lekarzy na podstawie prawa wykonywania zawodu. Kontrola unikalności w bazie oraz sumy kontrolnej tego numeru. | TAK | Bez punktacji |  |
| 315 | System udostępnia funkcję tworzenia bazy pacjentów. Gromadzenie niezbędnych informacji wymaganych przez NFZ. Weryfikacja poprawności numeru PESEL, automatyczne uzupełnianie daty urodzenia i płci na podstawie PESELU. Kontrola unikalności tego numeru w bazie danych. | TAK | Bez punktacji |  |
| 316 | System udostępnia funkcję rejestracji pacjenta NN – po wybraniu funkcji system automatycznie uzupełnia pole nazwisko informacjami NN oraz unikalnym numerem rekordu w bazie danych, pole imię informacjami NN oraz datą i godziną zarejestrowania pacjenta, natomiast pole z numerem PESEL system uzupełnia liczbami zero. System uniemożliwia rozliczenie świadczeń pacjenta bez uzupełnienia tych pól wartościami prawidłowymi. | TAK | Bez punktacji |  |
| 317 | System udostępnia funkcję wyszukiwania pacjenta w słowniku według nazwiska i imienia, numeru PESEL, numeru kartoteki. System automatycznie rozpoznaje czy jest wpisywany nr PESEL czy też nazwisko. | TAK | Bez punktacji |  |
| 318 | System udostępnia funkcję tworzenia katalogu badań diagnostycznych z możliwością definicji, przeglądu i edycji pozycji słownika oraz określeniem ceny badania (możliwość określenia różnych cen za to samo badanie w zależności od uprawnień pacjenta, umowy z płatnikiem oraz osoby opisującej badanie). | TAK | Bez punktacji |  |
| 319 | System udostępnia funkcję tworzenia bazy procedur medycznych zgodnie z klasyfikacją ICD9, bazy jednostek chorobowych zgodnie z klasyfikacją ICD10 oraz wszystkich innych danych wymaganych do prawidłowego rozliczenia świadczeń z NFZ. | TAK | Bez punktacji |  |
| 320 | System udostępnia funkcję wprowadzania informacji o kierującym na świadczenie (lekarz - numer prawa wykonywania zawodu lekarza). | TAK | Bez punktacji |  |
| 321 | System udostępnia funkcję tworzenia bazy miejscowości z podziałem na miasto, powiat, gminę i województwo. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcje komunikacji z HIS oraz PACS | X |  |  |
| 322 | Jednolite słowniki lub automatyczna dwukierunkowa synchronizacja słowników pomiędzy HIS a RIS (za pomocą protokołu HL7 lub poprzez tablice bazy danych): jednostek zlecających wewnętrznych (struktura organizacyjna Szpitala), Instytucji kierujących (zewnętrznych), Lekarzy kierujących oraz Pacjentów. | TAK | Bez punktacji |  |
| 323 | W systemie możliwa jest rezerwacja zleceń oraz automatyczne lub ręczne wysyłanie zleceń do systemu PACS. Automatyczna zmiana statusu badania w RIS w momencie wysłania badania na PACS | TAK | Bez punktacji |  |
| 324 | Możliwość rejestrowania badania z poziomu RIS w HIS "zlecenie w imieniu pracowni RTG". | TAK | Bez punktacji |  |
| 325 | Możliwość zapisywania danych w RIS bez połączenia z HIS, z późniejszą synchronizacją danych RIS /HIS. Możliwość „zastępczego” dokonania zlecenia z poziomu RIS (w imieniu danego lekarza, o ile nie było to – w sytuacji awaryjnej – możliwe w poradni), z późniejszą synchronizacją danych z RIS do HIS. Możliwość ręcznego połączenia zlecenia w RIS z badaniem zarchiwizowanym w PACS. | TAK | Bez punktacji |  |
| 326 | System umożliwia automatyczne pobieranie z PACS informacji o realizacji zlecenia oraz wyświetlenie zdjęcia (wyniku badania) podczas opisywania zlecenia. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcje planowania pracy | X |  |  |
| 327 | System umożliwia jednoczesny wgląd do kilku grafików różnych lekarzy /gabinetów. Możliwość przeglądania grafiku w widoku dziennym, tygodniowym, generowanie i drukowanie listy badań do wykonania w dowolnym przedziale czasowym, badań niewykonanych, badań z przesuniętymi terminami. | TAK | Bez punktacji |  |
| 328 | Bieżący podgląd ilości zarejestrowanych pacjentów z podziałem na pacjentów ambulatoryjnych i pozostałych oraz podgląd wykorzystanych punktów NFZ dla zarejestrowanych pacjentów ambulatoryjnych. | TAK | Bez punktacji |  |
| 329 | System udostępnia funkcję wyszukującą wolne terminy i ich rezerwację oraz podpowiada minimum cztery najwcześniejsze wolne terminy, na które można zarejestrować badanie dla danej pracowni. | TAK | Bez punktacji |  |
| 330 | System udostępnia funkcję rejestrującą zlecenia na badania dla pacjentów w zakładzie z możliwością wykorzystania listy pacjentów i określeniem kryteriów wyszukiwania pacjenta (PESEL, nazwisko, numer kartoteki). Rejestracja badań z uwzględnieniem danych: data i rodzaj skierowania, lekarz kierujący, jednostka kierująca, rozpoznanie z uwzględnieniem IDC10, płatnik, tryb przyjęcia, tryb wykonania. Możliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur jednocześnie oraz dla dowolnej liczby pracowni (system wyświetla komunikat z ostrzeżeniem, że w danym dniu lub w określonej przez operatora liczbie dni w przyszłości pacjent ma umówione badanie). Podczas rejestracji zlecenia na badanie operator ma możliwość zdeklarowania czasu trwania badania (innego niż standardowo zdefiniowane w systemie), zarejestrowania pacjenta (badania) na przedział czasowy a nie konkretną godzinę (przedział godzinowy, kilku godzinowy, dzienny) oraz zadeklarowania urządzenia, na którym może być wykonane badanie. | TAK | Bez punktacji |  |
| 331 | System udostępnia funkcję rejestrującą zlecenia zewnętrzne (z jednostek, z którymi Zamawiający ma podpisane odpowiednie umowy), wewnętrzne (z jednostek organizacyjnych Zamawiającego) oraz zlecenia od pacjentów prywatnych (także obcokrajowców). | TAK | Bez punktacji |  |
| 332 | System umożliwia poprawę danych zleceń, usunięcie zarejestrowanego zlecenia. Zastosowanie odpowiedniej autoryzacji uprawnień do obsługi czynności wykonywanych na zleceniach. Zapis zmian wykonywanych na zleceniu. Automatyczne wysłanie zmian do PACS. | TAK | Bez punktacji |  |
| 333 | System umożliwia tworzenie własnego słownika powodów anulowania zaplanowanego badania. | TAK | Bez punktacji |  |
| 334 | Możliwość anulowania zleconego badania z wpisaniem uzasadnienia. | TAK | Bez punktacji |  |
| 335 | System udostępnia funkcję wyszukującą zlecenia z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika oraz umożliwia zawężenie listy wyników wg wybranych kryteriów (minimum PESEL, nazwisko, numer kartoteki pacjenta, jednostka /pracownia /lekarz zlecający, jednostka /pracownia /osoba wykonująca, opisująca, konsultująca, status zlecenia, tryb finansowania, itp.). | TAK | Bez punktacji |  |
| 336 | Możliwość wyróżnienia kolorem badań w widoku dziennym terminarza w zależności od statusu wykonania | TAK | Bez punktacji |  |
|  | FUNKCJE OBSŁUGI ZLECEŃ I OPISYWANIA BADAŃ |  |  |  |
| 337 | System udostępnia funkcję realizacji zlecenia w pracowni (zaplanowanie badania, rejestracja badania, opis, zużycie zasobów, weryfikacja wyników). | TAK | Bez punktacji |  |
| 338 | System udostępnia funkcję wprowadzenia wyniku badania opisowego z możliwością filtrowania zleceń wg statusu: badania do opisu, badania w trakcie opisywania (system zabezpiecza przed edycją badania przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie oraz wyświetla dane użytkownika właśnie wprowadzającego wynik), badania opisane, badania zablokowane. System automatycznie zapisuje wprowadzany opis wyniku na formularzu co określoną liczbę sekund oraz umożliwia wydruk wyniku badania dla pacjenta. | TAK | Bez punktacji |  |
| 339 | Zapis kolejnych konsultacji danego badania z możliwością ich przeglądania. | TAK | Bez punktacji |  |
| 340 | System udostępnia funkcję definiowania własnych szablonów wyników (wzorów opisów) w postaci ustrukturyzowanych formularzy składających się z różnego rodzaju pól (m.in. pola tekstowe, pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z datą), wprowadzenia wyniku badania na podstawie gotowych szablonów oraz załączania do zlecenia dowolnego pliku multimedialnego związanego z danym badaniem. | TAK | Bez punktacji |  |
| 341 | Możliwość wykorzystania zaawansowanego edytora opisu, umożliwiającego co najmniej: zmianę kroju, wielkości i koloru czcionki, pogrubienie, pochylenie, podkreślenie. Obsługa polskich znaków diakrytycznych. | TAK | Bez punktacji |  |
| 342 | Wybór badania do opisu z możliwością otwarcia obrazu w formacie DICOM 3 na stacji roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym min. ArVIEW, eFilm, Carestrem. Integracja z lekarska stacja diagnostyczną z poziomu klienta RIS – możliwość otwarcia z poziomu RIS obrazów w przeglądarce diagnostycznej. | TAK podać | Bez punktacji |  |
| 343 | System udostępnia funkcję autoryzacji wyników badań oraz możliwość anulowania autoryzacji wyników (oddzielne uprawnienie operatora) oraz awaryjne zdjęcie blokady badania. | TAK | Bez punktacji |  |
| 344 | Blokada edycji opisu przez innego lekarza niż lekarz opisujący. System umożliwia włączenie blokady edycji opisu badania po ustawieniu statusu wyniki. | TAK | Bez punktacji |  |
| 345 | System udostępnia funkcję nagrywania dla pacjenta za pomocą automatycznego duplikatora płyt wyniku badania pacjenta (opis + obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. Automatyczny nadruk etykiety na płycie zawierający: dane pacjenta, badania, pracowni diagnostycznej, logo pracowni, kodu kreskowego badania. Wydanie polecenia nagrania płyty z wynikami badania pacjenta musi być możliwe z dowolnej stacji roboczej pracującej w systemie. | TAK | Bez punktacji |  |
| 346 | Nagrywanie płyty CD/DVD z badaniem pacjenta (obrazy diagnostyczne, przeglądarka obrazów, opis badania) na komputerze wyposażonym w nagrywarkę CD/DVD. Możliwość wyboru nagrywarki, na której zostanie nagrana płyta. | TAK | Bez punktacji |  |
| 347 | System umożliwia definiowanie własnych wzorców wydruku (np. format A5, zawartość). | TAK | Bez punktacji |  |
| 348 | System umożliwia dostęp do archiwalnych wyników badań oraz możliwość ich wydruku. Możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania w zakresie danych osobowych pacjenta i danych zlecenia. Dostęp do poprzednich badań pacjenta bez konieczności przerywania opisu badania. | TAK | Bez punktacji |  |
| 349 | W systemie możliwy jest podgląd wykonanego badania, jaki będzie widoczny w gabinecie lekarskim (w poradni). | TAK | Bez punktacji |  |
| 350 | Możliwość prowadzenia oraz wydruku ksiąg pracowni. | TAK | Bez punktacji |  |
| 351 | Oznaczanie dokumentów nie elektronicznych kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację badania w systemie. Możliwość umieszczenia na wyniku badania kodu kreskowego zawierającego identyfikator zlecenia z systemu szpitalnego. | TAK | Bez punktacji |  |
| 352 | System umożliwia automatyczne oznaczenie wydawania wyników z użyciem czytnika kodów kreskowych przez sczytanie kodu kreskowego badania nadrukowanego na opisie. Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał. | TAK | Bez punktacji |  |
| 353 | Możliwość wpisywania informacji o parametrach ekspozycji | TAK | Bez punktacji |  |
| 354 | Możliwość rejestracji personelu obecnego przy wykonywaniu badania z podziałem na lekarzy, lekarz konsultujący, technik, personel dodatkowy np.: pielęgniarka, itd. | TAK | Bez punktacji |  |
| XVI | STACJA DIAGNOSTYCZNA UNIWERSALNA Z OPROGRAMOWANIEM – 1 SZT. |
| 355 | Producent | Podać | Bez punktacji |  |
| 356 | Nazwa i typ | Podać | Bez punktacji |  |
| 357 | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej | TAK | Bez punktacji |  |
| 358 | Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych | TAK | Bez punktacji |  |
| 359 | Automatyczny eksport danych obrazowych do serwera | TAK | Bez punktacji |  |
| 360 | Komputer o minimalnych parametrach: procesor sześciordzeniowy min 3.0 GHz lub równoważny, pamięć RAM min. 8 GB, dysk twardy min. 250 GB SSD LAN min. 1Gbit/s, USB 3.1 nagrywarka CD/DVD, karta graficzna do monitorów medycznych dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych system operacyjny klasy Windows aktualny i wspierany przez producenta lub równoważny, w języku polskim, wykorzystujący możliwości Active Directory klawiatura i mysz komputerowa monitor LCD min. 19“ gwarancja 60 miesięcy z zachowaniem dysku | TAK podać | Bez punktacji |  |
|  | UPS zabezpieczający stację diagnostyczną | TAK | Bez punktacji |  |
| 361 | Para monitorów medycznych diagnostycznych o minimalnych parametrach: Wielkość przekątnej ekranu min. 21,3 cala (54 cm) Typ ekranu LCD, aktywna matryca TFT monochromatyczna potrafiąca wyświetlić odcienie szarości w 10 bitach z podświetleniem LED Rozdzielczość naturalna 1200 x 1600 Wielkość plamki 0,270 mm Jasność maksymalna 1200 cd/m2 Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania. Kontrast panela 1400:1 Odcienie szarości min. 1024 z 16369 tonów Kąty widzenia 176 /176 w pionie i poziomie Całkowity czas reakcji matrycy (white-black-white) nie więcej niż 40 ms Kalibracja monitora Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. Wymagania dodatkowe Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze. Wymagania dodatkowe Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości bez systemu operacyjnego. Uruchamiana z menu monitora Pomiar czasu pracy Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. Definiowane tryby pracy monitora 4 tryby pracy: standard DICOM, tryb kalibracji oddzielny dla złącza DVI i DP, tryb hybrydowy dla obrazów DICOM i innych wyświetlanych jednocześnie. Złącza 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x USB upstream, 2 x USB downstream Częstotliwości odświeżania 31-100 kHz, 59-61 Hz Kable Komplet kabli zasilających i połączeniowych Wymagania dodatkowe Przycisk za pomocą którego możemy w prosty sposób zmieniać tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np. CT,CR Wymagania dodatkowe Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem Wymagania dodatkowe Czujnik mierzący jasność otoczenia Wymagania dodatkowe Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD Zgodny z standardem CE (Medical Device Directive) Gwarancja producenta 60 miesięcy Wymagania dodatkowe Wymagane jest, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, sprowadzone i serwisowane przez oficjalny kanał dystrybucyjny. Dołączyć stosowny dokument Dystrybutora informujący, że monitor pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego, zapewniającego w szczególności realizację świadczeń gwarancyjnych Firma serwisująca musi posiadać ISO 13485 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta monitora- dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta monitora lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty oraz dostarczonego sprzętu. | TAK podać załączyć | Bez punktacji |  |
|  | Menadżer badań | X |  |  |
| 362 | Logowanie loginem i hasłem | TAK | Bez punktacji |  |
| 363 | Poszukiwanie podstawowe badań według: nazwiska, identyfikatora pacjenta, typu badania, daty badania | TAK | Bez punktacji |  |
| 364 | Dodatkowe poszukiwanie według: czasu badania, płci, lekarza kierującego, jednostki kierującej, aparatu diagnostycznego, opisu badania, daty urodzenia pacjenta. | TAK | Bez punktacji |  |
| 365 | Otwieranie badań | TAK | Bez punktacji |  |
| 366 | Pobieranie badań w tle | TAK | Bez punktacji |  |
| 367 | Pobieranie badań z różnych nośników danych | TAK | Bez punktacji |  |
| 368 | Drukowanie wyników | TAK | Bez punktacji |  |
| 369 | Lista badań z konfigurowalną zawartością rekordu | TAK | Bez punktacji |  |
| 370 | Grupowanie badań według nazwiska, identyfikatora i daty urodzenia. | TAK | Bez punktacji |  |
| 371 | Podgląd badań z serwera lokalnego. | TAK | Bez punktacji |  |
| 372 | Przeglądanie serii w podglądzie | TAK | Bez punktacji |  |
| 373 | Skróty klawiszowe | TAK | Bez punktacji |  |
| 374 | Wyszukiwanie według pierwszej litery nazwiska pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
| 375 | Definiowanie indywidualnych filtrów dla zalogowanego użytkownika oprogramowania diagnostycznego | TAK | Bez punktacji |  |
| 376 | Kontrola jakości obrazowania | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM | X |  |  |
| 377 | Wyświetlanie skorowidza mini-obrazków wraz z rozwijaniem serii | TAK | Bez punktacji |  |
| 378 | Przewijanie serii i obrazów kółkiem myszy | TAK | Bez punktacji |  |
| 379 | Ukrywanie pasków narzędziowych | TAK | Bez punktacji |  |
| 380 | Porównywanie dwóch badań tego samego pacjenta. | TAK | Bez punktacji |  |
| 381 | Ręczna zmiana okna obrazowania. | TAK | Bez punktacji |  |
| 382 | Obsługa obrazów wieloramkowych | TAK | Bez punktacji |  |
| 383 | Automatyczne wygaszanie nieużywanych monitorów | TAK | Bez punktacji |  |
| 384 | Dowolny konfigurowalny układ monitorów: poziomy, pionowy i mieszany | TAK | Bez punktacji |  |
| 385 | Nieograniczona liczba definiowanych okien obrazowania. Dziesięć pierwszych pod skrótami klawiszowymi. | TAK | Bez punktacji |  |
| 386 | Przesuwanie obrazu. | TAK | Bez punktacji |  |
| 387 | Płynne powiększanie (zoom) obrazu. | TAK | Bez punktacji |  |
| 388 | Lokalizator powiększanego fragmentu, definiowanie powiększenia lupy. | TAK | Bez punktacji |  |
| 389 | Lupa (2x). Definiowalne powiększenie lupy. | TAK | Bez punktacji |  |
| 390 | Prezentacja obrazu referencyjnego. | TAK | Bez punktacji |  |
| 391 | Inwersja (negatyw) obrazu. | TAK | Bez punktacji |  |
| 392 | Odbicia względem obydwu osi | TAK | Bez punktacji |  |
| 393 | Obroty o kąt 90 st. | TAK | Bez punktacji |  |
| 394 | Obroty o dowolny kąt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 395 | Regiony zainteresowania: prostokąt, elipsa, wielokąt dowolny wraz z obliczeniami. | TAK | Bez punktacji |  |
| 396 | Blenda elektroniczna | TAK | Bez punktacji |  |
| 397 | Zapis regionów zainteresowania jako nakładki. | TAK | Bez punktacji |  |
| 398 | Narzędzia pomiarowe: wartość piksela, długość, pole, odległość punktu od prostej, kąt, kąt Cobba, stosunek odcinków. | TAK | Bez punktacji |  |
| 399 | Kalibracja obrazu według kalibracji aparatu diagnostycznego lub według wzorca zewnętrznego. | TAK | Bez punktacji |  |
| 400 | Adnotacje na obrazie. | TAK | Bez punktacji |  |
| 401 | Usuwanie regionów i pomiarów zarówno indywidualne jak i grupowe. | TAK | Bez punktacji |  |
| 402 | Cofnięcie zmian: powiększenia, przesunięcia, okna obrazowania. | TAK | Bez punktacji |  |
| 403 | Przywrócenie do oryginalnych parametrów (reset). | TAK | Bez punktacji |  |
| 404 | Sortowanie w ramach serii w obydwu kierunkach według: pozycji w osi Z, czasu akwizycji, identyfikatora obrazu. | TAK | Bez punktacji |  |
| 405 | Filtracja obrazu: wyostrzanie, wygładzanie, wykrywanie krawędzi. | TAK | Bez punktacji |  |
| 406 | Subtrakcja obrazów. (Możliwość definiowania obrazu referencyjnego dla badań XA) | TAK | Bez punktacji |  |
| 407 | Podział ekranu według siatki do formatu 4x4 włącznie | TAK | Bez punktacji |  |
| 408 | Anonimizacja badania | TAK | Bez punktacji |  |
| 409 | Usuwanie tekstów informacyjnych | TAK | Bez punktacji |  |
| 410 | Definiowalne preferencje użytkownika | TAK | Bez punktacji |  |
| 411 | Możliwość definicji ilości okien na monitorach | TAK | Bez punktacji |  |
| 412 | Podpowiedzi kontekstowe. | TAK | Bez punktacji |  |
| 413 | Karta badań USG z funkcjami pomiarowymi badań dopplerowskich tj. szybkości przepływu, częstości serca i czasów trwania ewolucji serca. | TAK | Bez punktacji |  |
| 414 | Karta badań MG z funkcjami: automatyczne dosuwanie projekcji i definiowalne powiększenie lupy. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcje ogólne | X |  |  |
| 415 | Prezentacja treści nagłówków (tagów) DICOM. | TAK | Bez punktacji |  |
| 416 | Obsługa struktur SR (Structure Rapport) | TAK | Bez punktacji |  |
| 417 | Obsługa obrazów istotnych, zaznaczania, operacje tylko na obrazach istotnych w zakresie animacji i eksportu | TAK | Bez punktacji |  |
| 418 | Zapis modyfikacji obrazów jako nowe badanie. | TAK | Bez punktacji |  |
| 419 | Zapis badania podsumowującego. | TAK | Bez punktacji |  |
| 420 | Zapis dowolnego obrazu w formacie DICOM | TAK | Bez punktacji |  |
| 421 | Eksport pojedynczych obrazów lub serii do plików min. .jpg, .png, .bmp | TAK | Bez punktacji |  |
| 422 | Eksport filmów w formacie .avi | TAK | Bez punktacji |  |
| 423 | Eksport pojedynczych obrazów lub serii do prezentacji w formacie min. .ppt | TAK | Bez punktacji |  |
| 424 | Zapis badania na płyty CD/DVD | TAK | Bez punktacji |  |
| 425 | Odczyt załączników w formacie min. .pdf | TAK | Bez punktacji |  |
| 426 | Obsługa skrótów klawiszowych (np. Ctrl+P dodać obraz do menadżera wydruków itp.) | TAK | Bez punktacji |  |
| 427 | Obsługa dokumentów KO (Key Object Document. Min. tworzenie, edycja, zapis do badania, wysłanie na inny serwer) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Menadżer wydruków | X |  |  |
| 428 | Bufor obrazów | TAK | Bez punktacji |  |
| 429 | Kompozytor wydruków: konfiguracja, przesuwanie, usuwanie. | TAK | Bez punktacji |  |
| 430 | Wydruki na drukarce systemowej | TAK | Bez punktacji |  |
| 431 | Wydruki w negatywie | TAK | Bez punktacji |  |
| 432 | Eliminacja czarnego tła z wydruków | TAK | Bez punktacji |  |
| 433 | Wydruki na drukarce DICOM (Dicom Print) | TAK | Bez punktacji |  |
| 434 | Wydruki z nakładkami lub bez nakładek | TAK | Bez punktacji |  |
| 435 | Możliwość usuwania adnotacji | TAK | Bez punktacji |  |
| 436 | Możliwość opisu wydruków (adnotacje) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Moduł opisowy/archiwizacyjny | X | Bez punktacji |  |
| 437 | Możliwość archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM 3.0 z urządzeń diagnostycznych typu RTG, etc. | TAK | Bez punktacji |  |
| 438 | Moduł opisowy wywołany z menu albo ikoną z paska narzędziowego | TAK | Bez punktacji |  |
| 439 | Automatyczne pobranie danych z badania w ramach tworzenia wzorca opisów | TAK | Bez punktacji |  |
| 440 | Istotne dla pacjenta i lekarza informacje możliwe do umieszczenia we wzorcu min.: opis modality, data bieżąca z komputera, czas bieżący z komputera, data wykonania badania, czas wykonania badania, identyfikator modality, nazwa wykonanej procedury, nazwisko pacjenta, data urodzenia pacjenta, godzina urodzenia pacjenta, wiek pacjenta, identyfikator płci pacjenta, określenie płci pacjenta (słowne), adres pacjenta, identyfikatory pacjenta (np. PESEL), lekarz zlecający, nazwa wykonującego badanie, adres wykonującego badania, jednostka organizacyjna wykonującego badanie, nazwisko lekarza wykonującego badanie, nazwisko technika wykonującego badanie, określenie asysty przy badaniu | TAK | Bez punktacji |  |
| 441 | Możliwość tworzenia indywidualnie skomponowanego wzorca dla określonego modality oraz dla każdego opisującego użytkownika zalogowanego do oprogramowania oddzielnie | TAK | Bez punktacji |  |
| 442 | Możliwość zaprojektowania wyglądu wzorca i jego fizyczne utworzenie wykonane przez lekarza opisującego | TAK | Bez punktacji |  |
| 443 | Możliwość tworzenia i zapisania w edytorze gotowych tekstów (autotekst) do wprowadzania w dowolne miejsce opisu | TAK | Bez punktacji |  |
| 444 | Obsługa skrótów klawiszowych | TAK | Bez punktacji |  |
| 445 | Oferowane oprogramowanie stacji diagnostycznej posiada: Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb | TAK załączyć | Bez punktacji |  |
| XVII | OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI POSIADANEGO DUPLIKATORA PŁYT CD/DVD EPSON PP-100N |
| 446 | Producent. | Podać | Bez punktacji |  |
| 447 | Nazwa i typ. | Podać | Bez punktacji |  |
| 448 | Oprogramowanie do obsługi Duplikatora CD/DVD tego samego producenta co system PACS. | TAK | Bez punktacji |  |
| 449 | Program posiada interfejs użytkownika w języku polskim. | TAK | Bez punktacji |  |
| 450 | Program posiada panel pomocy kontekstowej w języku polskim. | TAK | Bez punktacji |  |
| 451 | Obsługa polskich znaków diakrytycznych. | TAK | Bez punktacji |  |
| 452 | Program działa na systemach operacyjnych w wersji 32 oraz 64 bitowych. | TAK | Bez punktacji |  |
| 453 | Program działa pod systematem min. Windows 10 PRO PL | TAK | Bez punktacji |  |
| 454 | Program działa w oparciu o architekturę 64-bitową. | TAK | Bez punktacji |  |
| 455 | Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. | TAK | Bez punktacji |  |
| 456 | Program posiada zintegrowaną listę użytkowników z systemem RIS/PACS. | TAK | Bez punktacji |  |
| 457 | Program integruje listę użytkowników z Active Directory. | TAK | Bez punktacji |  |
| 458 | Program wyświetla status robota m.in.: czy oprogramowanie od robota jest aktywne, czy robot jest aktywny, stan tuszu w pojemniku | TAK | Bez punktacji |  |
| 459 | Podgląd stanu realizacji zleceń (kolejka) i możliwość zarządzaniem kolejką (wstrzymywanie, wznawianie, usuwanie). | TAK | Bez punktacji |  |
| 460 | Program pozwala na weryfikację poprawności nagrywanych płyt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 461 | Program pozwala na jednoczesne przetwarzanie kilku zadań (w tym nagrywanie na 2 nagrywarkach). | TAK | Bez punktacji |  |
| 462 | Automatyczne odświeżanie listy dostępnych badań. | TAK | Bez punktacji |  |
| 463 | Oferowane oprogramowanie sterujące pracą duplikatora posiada: Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb | TAK podać i załączyć certyfikaty | Bez punktacji |  |
| XVIII | SERWERY BAZODANOWE, SPRZĘT KOMPUTEROWY |
| 464 | Serwer bazodanowy - obrazowy dla systemu archiwizacji - 1 szt. Parametry minimalne: Obudowa RACK + szyny wysuwane do szafy 19’’ LCD na obudowie – identyfikacja i podstawowa konfiguracja serwera Procesor min. 12-rdzeniowy o częstotliwości min. 3.0 GHz lub równoważny pamięć RAM min. 4x32GB Przestrzeń dla systemu operacyjnego min. 2 x 960GB SSD Mix (Hot-Plug) RAID1 Przestrzeń obrazowa dla systemu archiwizacji min. 18TB (Hot-Plug) RAID5 z możliwością rozbudowy Interfejs sieciowy LAN min. 2 x 10Gbits/s LC Napęd optyczny CD/DVD Oprogramowanie do zarzadzania konfiguracją serwerów Kontroler do zdalnego monitorowania, rozwiązywania problemów i naprawiania serwera nawet, gdy jest wyłączony. Podwójny nadmiarowy zasilacz wymieniany bez wyłączania systemu (1+1) System operacyjny klasy min. Windows Server 2019 Standard PL lub równoważny Licencja CAL dla min. 20 użytkowników Gwarancja min. 5 lat Zachowanie dysków twardych w przypadku uszkodzenia w okresie gwarancji | TAK podać | Bez punktacji |  |
| XIX | GWARANCJA/INNE WYMAGANIA |
| 465 | Podłączenie i skonfigurowanie przez Wykonawcę udostępnionych przez Przychodnię urządzeń standardu DICOM do oferowanego systemu RIS/PACS. Ewentualne koszty serwisowe podłączanych urządzeń do systemu PACS/RIS ponowi Zamawiający. | TAK | Bez punktacji |  |
| 466 | Wykonawca dokona pełnej instalacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania, podłączenia urządzeń diagnostycznych oraz uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu. | TAK | Bez punktacji |  |
| 467 | Proces wdrożenia przeprowadzony zostanie z uwzględnieniem: instalacji i konfiguracji systemu, konfiguracji bazy danych, weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych –opisowych, weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych –drukowanych | TAK | Bez punktacji |  |
| 468 | Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu pracowni RTG i USG w zakresie obsługi RIS/PACS oraz ewentualnej integracji z HIS | TAK | Bez punktacji |  |
| 469 | Zdalna diagnostyka za pośrednictwem łącza szerokopasmowego | TAK | Bez punktacji |  |
| 470 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (telefon, faks, e-mail na który mają być zgłaszane awarie) | TAK podać | Bez punktacji |  |
| 471 | Wykonawca udzieli min. 36 miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania wchodzącego w skład Systemów PACS i RIS, która liczona będzie od daty końcowego odbioru przedmiotu Zamówienia. Udzielona gwarancja obejmie: | TAK podać | Bez punktacji |  |
| 472 | Zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu | TAK | Bez punktacji |  |
| 473 | Instalację aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie zamawiający musi spełniać np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie dłuższym niż 30 dni od chwili ich wprowadzenia. | TAK | Bez punktacji |  |
| 474 | Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w dni robocze 8-16 | TAK | Bez punktacji |  |
| 475 | Czas rozpoczęcia procedury usunięcia zgłoszonej awarii lub błędu krytycznego uniemożliwiającego korzystanie z podstawowych funkcji systemu – max. 24 godzin. Za błąd krytyczny uznane zostają awarie całkowicie uniemożliwiające prowadzenie diagnozy badań pacjentów w pracowniach diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS/RIS. | TAK podać | Bez punktacji |  |
| 476 | Czas usunięcia zgłoszonych usterek (błąd niekrytyczny, niedopracowanie aplikacji) nie blokujących podstawowej funkcjonalności systemu – maksymalnie 21 dni. Za błąd niekrytyczny uznane zostają usterki nie powodujące całkowitej blokady bieżącego funkcjonowania pracowni diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS/RIS | TAK podać | Bez punktacji |  |
| 477 | Doradztwo w zakresie rozbudowy przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej systemu oraz instalowanie składników jego oprogramowania | TAK | Bez punktacji |  |
| 478 | Przekazana przez Wykonawcę dokumentacja systemu musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu. W przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji użytkownika i administratora. | TAK | Bez punktacji |  |
| 479 | Szkolenia personelu Użytkownika w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń oraz aplikacji klinicznych – przez min. 2 dni robocze, bez ograniczenia liczby szkolonych osób w terminie przed podpisaniem protokołu odbioru | TAK (podać liczbę dni) | Bez punktacji |  |
| 480 | Szkolenie uzupełniające personelu Użytkownika w zakresie aplikacji klinicznych na wniosek Użytkownika – przez min. 2 dni roboczych łącznie w okresie pierwszych 3 miesięcy eksploatacji, w terminach wspólnie uzgodnionych z Użytkownikiem | TAK (podać liczbę dni) | Bez punktacji |  |
| 481 | Zamawiający ma prawo zażądać prezentacji oferowanych systemów w celu weryfikacji zapisów specyfikacji w ciągu 3 dni po otworzeniu ofert z możliwością wglądu przez innych uczestników przetargu. | TAK | Bez punktacji |  |
| XX | INTEGRACJA SYSTEMU RIS/PACS Z HIS |
| 482 | Interfejs wymiany danych – w oparciu o protokół min. HL7 /HL7CDA (w uzgodnionym z Zamawiającym zakresie dopuszczalny jest inny rodzaj transferu danych) | TAK podać | Bez punktacji |  |
| 483 | Integracja obejmuje następujące dane, którymi systemy muszą się wymieniać: dane o pacjencie: (nazwisko, imię, data urodzenia, pesel, adres /kraj, gmina, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu, dane o skierowaniu (data wystawienia, lekarz zlecający, rozpoznanie icd 10, rozpoznanie opisowe, uwagi - kierującego, kod badania, kod placówki zlecającej, kod - fili placówki zlecającej, kod działu placówki zlecenie badania: płatnik, dane o skierowaniu, proponowany termin, pracownia wykonująca termin wykonania: termin badania, kod badania, pracownia wykonująca, gabinet, osoba wykonująca badanie: kod badania główny, kody rozliczeniowe icd9, rozpoznanie icd 10, opis badania, data badania, data opisu, opisujący, link do badania w pacs-dicom, link do badania pacs – referencyjny, opis potwierdzony agregacja pacjentów z jednego systemu musi proklamować się na drugi system przeniesienie badania z pacjenta do pacjenta po stronie RIS musi proklamować się na his. informacje o kosztach badania: kody rozliczeniowe icd9, ilość | TAK | Bez punktacji |  |
| 484 | Generatorem zleceń jest Moduł Gabinet Lekarski, Moduł Pracowni Diagnostycznych HIS. Każde zlecenie ma wstępnie ustalany termin z dnia bieżącego i przesyłane jest do RIS | TAK | Bez punktacji |  |
| 485 | Przesyłanie do systemu HIS informacji o zakończeniu realizacji badania/zlecenia, Wynik w postaci obrazów, o jakości nie diagnostycznych (*.jpg) i diagnostycznej dostępny z poziomu HIS, bezpośrednio po zarejestrowaniu go w PACS/RIS | TAK | Bez punktacji |  |
| 486 | Przesyłanie do systemu HIS opisu badania po potwierdzeniu treści wyniku | TAK | Bez punktacji |  |
| 487 | Wynik opisowy dostępny z poziomu HIS. Wynik zawierać będzie min. dane personalne pacjenta z adresem, dane procedury ICD9, dane osób: zlecającej, wykonującej, opisującej badanie oraz potwierdzającej wynik badania, daty zlecenia, wykonania i opisu badania, nazwę pracowni – (technik wykonujący i lekarz opisujący | TAK | Bez punktacji |  |
| 488 | Przeglądanie wyników graficznych w formacie DICOM 3.0 w przeglądarce wywoływanej z poziomu HIS dla konkretnego badania czy też pacjenta. Brak konieczności powtórnego logowania się do Systemu dystrybucji obrazów. | TAK | Bez punktacji |  |
| 489 | Raporty umożliwiające rozliczanie badań diagnostycznych wewnętrznych, zewnętrznych - zleconych przez inne jednostki, komercyjnych - płatnych przez pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
| 490 | Wykonawca zapewni min. 36 miesięczny nadzór autorski nad integracją | TAK podać | Bez punktacji |  |

UWAGA:

Nie spełnienie chociaż jednego warunku „TAK - warunek wymagany” ( za wyjątkiem pozycji: 23; 47; 66; 70; 78; 94; 98; 100; 114; 118; 137; 141) lub nie wypełnienie jakiejkolwiek pozycji w ostatniej kolumnie tabeli spowoduje odrzucenie oferty

Dla uznania oferty za zgodną z treścią SIWZ, Wykonawca winien zaoferować produkt spełniający wszystkie parametry graniczne.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

........................................

Data,  podpis i pieczęć Wykonawcy