Załącznik nr 1A

#### Zestawienie parametrów technicznych

Nazwa aparatu /model ………………………………………………………………………..

Producent:…………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………….

Nazwa wykonawcy:..………………………………………………………………………….

Rok produkcji ( 2020 r. ) ……………………………………………………

( wypełnić w/w wykropkowane miejsca )

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | WARTOŚĆ WYMAGANA | OCENA PUNKTOWA | Wpisać TAK lub NIE, podać wartość oferowanego parametru (podać w każdej pozycji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat cyfrowy RTG- 1 kpl. |
| Opis wymaganych parametrów technicznych |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Aparat rtg w pełni cyfrowy, wyprodukowany w 2020 roku, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, nieużywany. Nie dopuszcza się aparatów ucyfrowionych detektorami. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Aparat składa się z zawieszenia sufitowego lampy, stacjonarnego stołu, stacjonarnego stojaka płucnego oraz dwóch detektorów pracujących w trybie przewodowym i bezprzewodowym | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak stół, stojak, zawieszenie sufitowe, generator wyprodukowane przez jednego producenta. Aparat zarejestrowany pod jednym znakiem CE. Podać potwierdzenie w oryginalnych, oficjalnych materiałach producenta wraz z tłumaczeniem na język polski. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Detektory cyfrowe wyprodukowane przez producenta aparatu co znajdzie potwierdzenie na tabliczce znamionowej detektorów. Podać potwierdzenie w oryginalnych, oficjalnych materiałach producenta wraz z tłumaczeniem na język polski. | TAK/NIE | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Integracja aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS i PACS. Dostawcą posiadanego systemu PASC/RIS jest firma MEDINET Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z Opola, ul. Oleska 121 | TAK | Bez punktacji |  |
| II | GENERATOR |
|  | Generator wysokiej częstotliwości (HF) | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 7. | Moc generatora ≥ 65 kW | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 8. | Zakres napięć min. 40 ÷ 150 kV | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 9. | Minimalny mAs max. 0,5 | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 10. | Maksymalny mAs (poza AEC) ≥ 600 mAs | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 11 | Zakres prądów min. 10 ÷ 800 mA | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 12 | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 13 | Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji | TAK | Bez punktacji |  |
| 14 | Programy anatomiczne z synchronizacją nastaw anatomicznych z systemem AEC ≥ 500 | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 15 | Synchronizacja programu nastaw anatomicznych z systemem AEC | TAK | Bez punktacji |  |
| 16 | Zasilanie 3x400V/50 Hz | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| III | ZAWIESZENIA SUFITOWE LAMPY RTG |
| 17 | Zawieszenie sufitowe lampy rtg | TAK | Bez punktacji |  |
| 18 | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej ≥ ±120° | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 19 | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej≥ ± 150° | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 20 | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego kolumny ≥ 150 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 21 | Zakres ruchu wzdłużnego ≥ 330 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 22 | Zakres ruchu poprzecznego ≥ 200 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 23 | Możliwość zwolnienia wszystkich hamulców zawieszenia w celu ręcznego ustawienia lampy rtg | TAK | Bez punktacji |  |
| 24 | Cyfrowy panel LCD na lampie/kołpaku z informacją o parametrach wykonywanego badania: kąt lampy, SID, wybór miejsca ekspozycji | TAK | Bez punktacji |  |
| 25 | Wyświetlanie danych pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
| 26 | Przy obrocie kołpaka lampy wyświetlacz LCD zachowuje wyświetlanie parametrów w poziomie | TAK | Bez punktacji |  |
| 27 | Możliwość wykonywania zdjęć poza stołem diagnostycznym i stojakiem | TAK | Bez punktacji |  |
| IV | LAMPA RTG I KOLIMATOR |
| 28 | Producent oraz rodzaj/typ lampy rtg | Podać | Bez punktacji |  |
| 29 | Ogniska lampy : - małe ognisko ≤ 0,6 mm - duże ognisko ≤ 1,2 mm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 30 | Pojemność cieplna anody ≥ 400 kHU | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 31 | Anoda szybkoobrotowa, prędkość wirowania anody ≥ 8500 obr./min | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 32 | Szybkość chłodzenia anody ≥ 90 kHU/min | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 33 | Pojemność cieplna lampy ≥ 1,2 MHU | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 34 | Moc ogniska małego ≥ 33 kW | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 35 | Moc ogniska dużego ≥ 90 kW | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 36 | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem | TAK | Bez punktacji |  |
| 37 | Monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy | TAK | Bez punktacji |  |
| 38 | Filtracja własna lampy i kolimatora ≥ 2,5 mm Al | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 39 | Filtry dodatkowe wbudowane w kolimator ≥3 | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 40 | Kolimator ze świetlną symulacją pola ekspozycji | TAK | Bez punktacji |  |
| 41 | Zakres obrotu kolimatora ≥ ±90o | TAK | Bez punktacji |  |
| 42 | Laserowy wskaźnik centrowania | TAK | Bez punktacji |  |
| 43 | Kolimacja manualna | TAK | Bez punktacji |  |
| 44 | Miernik dawki DAP (Dose Area Product) zintegrowany z kolimatorem i z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku DICOM | TAK | Bez punktacji |  |
| V | STÓŁ DIAGNOSTYCZNY |
| 45 | Automatyczne nadążanie lampy za zmianą wysokości Bucky w stole | TAK | Bez punktacji |  |
| 46 | Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta) możliwe do wykonania ekspozycji ≥ 250 kg | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 47 | Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego ≥ 27 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 48 | Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 60 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 49 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 82 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 50 | Ekwiwalent Al blatu stołu dla 100 kV ≤ 1,0 mm Al | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 51 | Stół z płaskim, pływającym blatem. Blat stołu całkowicie płaski, bez ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję blatu | TAK | Bez punktacji |  |
| 52 | Długość blatu stołu ≥ 215 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 53 | Szerokość blatu stołu ≥ 75 cm | TAK, Podać | ≥ 85cm - 10 pkt < 85cm - 0 pkt |  |
| 54 | Przesuw wzdłużny blatu ≥ 75 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 55 | Przesuw poprzeczny blatu ≥ 23 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 56 | Automatyka AEC 3 – komorowa | TAK | Bez punktacji |  |
| 57 | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | TAK | Bez punktacji |  |
| 58 | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu z obu stron stołu (z przodu i z tyłu) | TAK | Bez punktacji |  |
| 59 | Przełączniki ręczne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu stołu | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 60 | Wyłącznik zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem blokad ruchu blatu stołu | TAK | Bez punktacji |  |
| 61 | Wyłącznik antykolizyjny dezaktywujący pionowy ruch blatu stołu po napotkaniu przeszkody | TAK | Bez punktacji |  |
| VI | STATYW (STOJAK PŁUCNY) |
| 62 | Stojak z detektorem umożliwiający wykonywanie badań promieniem pionowym i poziomym | TAK | Bez punktacji |  |
| 63 | Przesuw ścianki z detektorem w pionie (góra – dół) ≥ 145 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 64 | Pochylenie detektora do pozycji poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową góra – dół lub ukośną w zakresie min –15o/+90o | TAK/NIE | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 65 | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | TAK | Bez punktacji |  |
| 66 | Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora ≤ 45 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 67 | Najwyższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora ≥ 175 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 68 | Automatyka AEC z możliwością wyboru 3 komór aktywnych | TAK | Bez punktacji |  |
| 69 | Możliwość wykonywania badań odległościowych o zakresie 110 - 180 cm | TAK | Bez punktacji |  |
| 70 | Uchwyt do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć klatki piersiowej | TAK | Bez punktacji |  |
| 71 | Współczynnik pochłaniania blatu ścianki ≤ 1,0 mm Al | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| VII | DETEKTORY |
| VII.I | Cyfrowy detektor DR w stole diagnostycznym |  |  |  |
| 72 | Producent oraz rodzaj/typ detektora | Podać | Bez punktacji |  |
| 73 | Płaski cyfrowy detektor promieniowania oparty na technologii CsI (jodku cezu) umożliwiający wykonanie badania pacjenta w stole i poza stołem z wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora | TAK | Bez punktacji |  |
| 74 | Praca detektora w trybie przewodowym i bezprzewodowym | TAK | Bez punktacji |  |
| 75 | Minimalny rozmiar aktywny detektora 42 cm x 42 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 76 | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli w mln (milionach) ≥ 8 mln pikseli | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 77 | Rozmiar pojedynczego piksela ≤ 150 µm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 78 | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 79 | DQE dla 1,0 lp/mm ≥ 51% | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 80 | Rozdzielczość obrazowa ≥ 3,5 lp/mm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 81 | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤ 4s | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 82 | Czas pełnego cyklu ≤ 12 s | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 83 | Waga detektora z akumulatorem ≤ 3,9 kg | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 84 | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) ≥ 160 kg | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 85 | Zaawansowana konstrukcja obudowy detektora zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP56, potwierdzona informacją na detektorze | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 86 | Maksymalna ilość ekspozycji na jednym naładowaniu ≥ 300 | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 87 | Ładowanie akumulatora detektora z detektorem w uchwycie Bucky | TAK | Bez punktacji |  |
| 88 | Ładowarka umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 2 baterii oraz min. 4 baterie w komplecie | TAK | Bez punktacji |  |
| 89 | Uchwyt do trzymania detektora zintegrowany z detektorem lub dołączany uchwyt z kratką – 1 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 90 | Wskaźnik z informacją o naładowaniu akumulatora umieszczony w obudowie detektora | TAK | Bez punktacji |  |
| VII.2 | Cyfrowy detektor DR w statywie (stojaku płucnym) |  |  |  |
| 91 | Producent oraz rodzaj/typ detektora | Podać | Bez punktacji |  |
| 92 | Płaski cyfrowy detektor promieniowania oparty na technologii CsI (jodku cezu) umożliwiający wykonanie badania pacjenta w statywie i poza statywem z wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora | TAK | Bez punktacji |  |
| 93 | Praca detektora w trybie przewodowym i bezprzewodowym | TAK | Bez punktacji |  |
| 94 | Minimalny rozmiar aktywny detektora 42 cm x 42 cm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 95 | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli w mln (milionach) ≥ 8 mln pikseli | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 96 | Rozmiar pojedynczego piksela ≤ 150 µm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 97 | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 98 | DQE dla 1,0 lp/mm ≥ 51% | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 99 | Rozdzielczość obrazowa ≥ 3,5 lp/mm | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 100 | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤ 4s | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 101 | Czas pełnego cyklu ≤ 12 s | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 102 | Waga detektora z akumulatorem ≤ 3,9 kg | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 103 | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) ≥ 160 kg | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 104 | Zaawansowana konstrukcja obudowy detektora zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP56, potwierdzona informacją na detektorze | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 105 | Maksymalna ilość ekspozycji na jednym naładowaniu ≥ 300 | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 106 | Ładowanie akumulatora detektora z detektorem w uchwycie Bucky | TAK | Bez punktacji |  |
| 107 | Wskaźnik z informacją o naładowaniu akumulatora umieszczony w obudowie detektora | TAK | Bez punktacji |  |
| VIII | KONSOLA TECHNIKA APARATU RTG – 1 SZTUKA |
| 108 | Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. Aparat musi posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora wraz z zalecanym przez producenta stolikiem i stanowiskiem dla technika | TAK | Bez punktacji |  |
| 109 | Komputer stacji technika dedykowany do oferowanego aparatu. Komputer klasy PC z parametrami minimum: procesor i5, pamięć 8 GB, dysk SSD min. 250 GB, nagrywarka CD i DVD umożliwiająca nagranie płyty z obrazami pacjenta w standardzie DICOM, mysz, klawiatura, system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika, gwarancja 60 miesięcy z zachowaniem dysku | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 110 | System operacyjny oraz oprogramowanie do obsługi aparatu w języku polskim. | TAK | Bez punktacji |  |
| 111 | System operacyjny w najnowszej dostępnej wersji wraz ze wsparciem jego producenta w zakresie instalacji aktualizacji zwiększających bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie systemu | TAK | Bez punktacji |  |
| 112 | Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki lub ekranu dotykowego | TAK | Bez punktacji |  |
| 113 | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika, również logowanie do stacji przez LDAP | TAK | Bez punktacji |  |
| 114 | Możliwość zmiany nazwy sieciowej komputera, zgodnie z nomenklaturą zamawiającego | TAK | Bez punktacji |  |
| 115 | Wielopoziomowy dostęp do zaawansowanych opcji zależny od uprawnień nadanych poszczególnym pracownikom | TAK | Bez punktacji |  |
| 116 | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania | TAK | Bez punktacji |  |
| 117 | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury lub ekranu dotykowego monitora bezpośrednio na stanowisku | TAK | Bez punktacji |  |
| 118 | Interfejs użytkownika w języku polskim | TAK | Bez punktacji |  |
| 119 | Funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie, elektronicznych markerów wraz z możliwością definiowania własnych | TAK | Bez punktacji |  |
| 120 | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | TAK | Bez punktacji |  |
| 121 | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | TAK | Bez punktacji |  |
| 122 | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | TAK | Bez punktacji |  |
| 123 | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) lub inna metoda ustalania pozycji | TAK | Bez punktacji |  |
| 124 | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: - obraz zidentyfikowany - obraz wydrukowany - obraz zarchiwizowany - badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane | TAK | Bez punktacji |  |
| 125 | Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa | TAK | Bez punktacji |  |
| 126 | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | TAK | Bez punktacji |  |
| 127 | Możliwość edycji, modyfikacji i zapisu protokołów badań rentgenowskich przez użytkownika, w szczególności możliwość edycji, modyfikacji i zapisu warunków ekspozycji (kV, mA, ms, wybór komory/komór systemu AEC, wybór dodatkowej filtracji, ogniska, odległości i pozycji lampy względem detektora) oraz parametrów (warunków) przetwarzania obrazu | TAK/NIE | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 128 | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji | TAK | Bez punktacji |  |
| 129 | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | TAK | Bez punktacji |  |
| 130 | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie z obrazu kratki stałej | TAK | Bez punktacji |  |
| 131 | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu poziomów dawki np. Xls | TAK | Bez punktacji |  |
| 132 | Funkcjonalność prowadzenia statystyk dot. min. ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników wykonujących | TAK | Bez punktacji |  |
| 133 | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie codziennych testów monitora przeglądowego (na bazie obrazu testowego TG18-QC) | TAK | Bez punktacji |  |
| 134 | Pojemność dysku na dane obrazowe ≥ 4000 obrazów | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 135 | Czas wyświetlenia na monitorze obrazu nieprzetworzonego od zakończenia akwizycji ≤ 4 s | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 136 | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu | TAK | Bez punktacji |  |
| 137 | Możliwość przesyłania zdjęć cząstkowych oraz finalnego zdjęcia złożonego | TAK | Bez punktacji |  |
| 138 | Możliwość pomiarów długości, kątów | TAK | Bez punktacji |  |
| 139 | Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji L/R | TAK | Bez punktacji |  |
| 140 | Możliwość nanoszenia adnotacji | TAK | Bez punktacji |  |
| 141 | Funkcja pozytyw – negatyw | TAK | Bez punktacji |  |
| 142 | Programy anatomiczne z możliwością edycji nazw. Ilość programów anatomicznych zdefiniowanych przez operatora ≥ 500 | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 143 | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych oraz ich zapamiętanie | TAK | Bez punktacji |  |
| 144 | Automatyczne zapisywanie parametrów ekspozycji (kV, mAs, dawka) do systemu danych obrazowych DICOM | TAK | Bez punktacji |  |
| 145 | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Retrieve - Storage - Worklist - Structured Dose Report | TAK | Bez punktacji |  |
| 146 | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM | TAK | Bez punktacji |  |
| 147 | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów i eksportu do plików np. xls | TAK | Bez punktacji |  |
| 148 | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG. | TAK | Bez punktacji |  |
| 149 | Oprogramowanie pediatryczne z podziałem na grupy wiekowe lub możliwość skonfigurowania programów pediatrycznych | TAK | Bez punktacji |  |
| 150 | Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i odmy płucnej | TAK | Bez punktacji |  |
| 151 | Oprogramowanie raportowania dawki zgodnie z Dicom SR | TAK | Bez punktacji |  |
| 152 | UPS do konsoli technika zapewniający bezpieczne zamknięcie systemu | TAK | Bez punktacji |  |
| 153 | Wyposażenie w intercom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK | Bez punktacji |  |
| IX | STACJA DIAGNOSTYCZNA UNIWERSALNA Z OPROGRAMOWANIEM – 1 SZT. |
| 154 | Producent | Podać | Bez punktacji |  |
| 155 | Nazwa i typ | Podać | Bez punktacji |  |
| 156 | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej | TAK | Bez punktacji |  |
| 157 | Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych | TAK | Bez punktacji |  |
| 158 | Automatyczny eksport danych obrazowych do serwera | TAK | Bez punktacji |  |
| 159 | Komputer o minimalnych parametrach: Nazwa producenta i model procesor sześciordzeniowy min 3.0 GHz lub równoważny, pamięć RAM min. 8 GB, dysk twardy min. 250 GB SSD LAN min. 1Gbit/s, USB 3.1 nagrywarka CD/DVD, karta graficzna do monitorów medycznych dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych system operacyjny klasy Windows aktualny i wspierany przez producenta lub równoważny, w języku polskim, wykorzystujący możliwości Active Directory (logowanie LDAP) klawiatura i mysz komputerowa monitor LCD min. 19“ gwarancja 60 miesięcy z zachowaniem dysku Możliwość zmiany nazwy sieciowej komputera, zgodnie z nomenklaturą zamawiającego | TAK podać | Bez punktacji |  |
| 160 | UPS zabezpieczający stację diagnostyczną | TAK | Bez punktacji |  |
| 161 | Para monitorów medycznych diagnostycznych o minimalnych parametrach: Wielkość przekątnej ekranu min. 21,3 cala (54 cm) Typ ekranu LCD, aktywna matryca TFT monochromatyczna potrafiąca wyświetlić odcienie szarości w 10 bitach z podświetleniem LED Rozdzielczość naturalna 1200 x 1600 Wielkość plamki 0,270 mm Jasność maksymalna 1200 cd/m2 Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania. Kontrast panela 1400:1 Odcienie szarości min. 1024 z 16369 tonów Kąty widzenia 176 /176 w pionie i poziomie Całkowity czas reakcji matrycy (white-black-white) nie więcej niż 40 ms Kalibracja monitora Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. Wymagania dodatkowe Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze. Wymagania dodatkowe Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości bez systemu operacyjnego. Uruchamiana z menu monitora Pomiar czasu pracy Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. Definiowane tryby pracy monitora 4 tryby pracy: standard DICOM, tryb kalibracji oddzielny dla złącza DVI i DP, tryb hybrydowy dla obrazów DICOM i innych wyświetlanych jednocześnie. Złącza 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x USB upstream, 2 x USB downstream Częstotliwości odświeżania 31-100 kHz, 59-61 Hz Kable Komplet kabli zasilających i połączeniowych Wymagania dodatkowe Przycisk za pomocą którego możemy w prosty sposób zmieniać tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np. CT,CR Wymagania dodatkowe Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem Wymagania dodatkowe Czujnik mierzący jasność otoczenia Wymagania dodatkowe Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD Zgodny z standardem CE (Medical Device Directive) Gwarancja producenta 60 miesięcy Wymagania dodatkowe Wymagane jest, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, sprowadzone i serwisowane przez oficjalny kanał dystrybucyjny. Dołączyć stosowny dokument Dystrybutora informujący, że monitor pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego, zapewniającego w szczególności realizację świadczeń gwarancyjnych Firma serwisująca musi posiadać ISO 13485 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta monitora- dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta monitora lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty oraz dostarczonego sprzętu. | TAK podać załączyć | Bez punktacji |  |
|  | Menadżer badań | X |  |  |
| 162 | Logowanie loginem i hasłem | TAK | Bez punktacji |  |
| 163 | Poszukiwanie podstawowe badań według: nazwiska, identyfikatora pacjenta, typu badania, daty badania | TAK | Bez punktacji |  |
| 164 | Dodatkowe poszukiwanie według: czasu badania, płci, lekarza kierującego, jednostki kierującej, aparatu diagnostycznego, opisu badania, daty urodzenia pacjenta. | TAK | Bez punktacji |  |
| 165 | Otwieranie badań | TAK | Bez punktacji |  |
| 166 | Pobieranie badań w tle | TAK | Bez punktacji |  |
| 167 | Pobieranie badań z różnych nośników danych | TAK | Bez punktacji |  |
| 168 | Drukowanie wyników | TAK | Bez punktacji |  |
| 169 | Lista badań z konfigurowalną zawartością rekordu | TAK | Bez punktacji |  |
| 170 | Grupowanie badań według nazwiska, identyfikatora i daty urodzenia. | TAK | Bez punktacji |  |
| 171 | Podgląd badań z serwera lokalnego. | TAK | Bez punktacji |  |
| 172 | Przeglądanie serii w podglądzie | TAK | Bez punktacji |  |
| 173 | Skróty klawiszowe | TAK | Bez punktacji |  |
| 174 | Wyszukiwanie według pierwszej litery nazwiska pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
| 175 | Definiowanie indywidualnych filtrów dla zalogowanego użytkownika oprogramowania diagnostycznego | TAK | Bez punktacji |  |
| 176 | Kontrola jakości obrazowania | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM | X |  |  |
| 177 | Wyświetlanie skorowidza mini-obrazków wraz z rozwijaniem serii | TAK | Bez punktacji |  |
| 178 | Przewijanie serii i obrazów kółkiem myszy | TAK | Bez punktacji |  |
| 179 | Ukrywanie pasków narzędziowych | TAK | Bez punktacji |  |
| 180 | Porównywanie dwóch badań tego samego pacjenta. | TAK | Bez punktacji |  |
| 181 | Ręczna zmiana okna obrazowania. | TAK | Bez punktacji |  |
| 182 | Obsługa obrazów wieloramkowych | TAK | Bez punktacji |  |
| 183 | Automatyczne wygaszanie nieużywanych monitorów | TAK | Bez punktacji |  |
| 184 | Dowolny konfigurowalny układ monitorów: poziomy, pionowy i mieszany | TAK | Bez punktacji |  |
| 185 | Nieograniczona liczba definiowanych okien obrazowania. Dziesięć pierwszych pod skrótami klawiszowymi. | TAK | Bez punktacji |  |
| 186 | Przesuwanie obrazu. | TAK | Bez punktacji |  |
| 187 | Płynne powiększanie (zoom) obrazu. | TAK | Bez punktacji |  |
| 188 | Lokalizator powiększanego fragmentu, definiowanie powiększenia lupy. | TAK | Bez punktacji |  |
| 189 | Lupa (2x). Definiowalne powiększenie lupy. | TAK | Bez punktacji |  |
| 190 | Prezentacja obrazu referencyjnego. | TAK | Bez punktacji |  |
| 191 | Inwersja (negatyw) obrazu. | TAK | Bez punktacji |  |
| 192 | Odbicia względem obydwu osi | TAK | Bez punktacji |  |
| 193 | Obroty o kąt 90 st. | TAK | Bez punktacji |  |
| 194 | Obroty o dowolny kąt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 195 | Regiony zainteresowania: prostokąt, elipsa, wielokąt dowolny wraz z obliczeniami. | TAK | Bez punktacji |  |
| 196 | Blenda elektroniczna | TAK | Bez punktacji |  |
| 197 | Zapis regionów zainteresowania jako nakładki. | TAK | Bez punktacji |  |
| 198 | Narzędzia pomiarowe: wartość piksela, długość, pole, odległość punktu od prostej, kąt, kąt Cobba, stosunek odcinków. | TAK | Bez punktacji |  |
| 199 | Kalibracja obrazu według kalibracji aparatu diagnostycznego lub według wzorca zewnętrznego. | TAK | Bez punktacji |  |
| 200 | Adnotacje na obrazie. | TAK | Bez punktacji |  |
| 201 | Usuwanie regionów i pomiarów zarówno indywidualne jak i grupowe. | TAK | Bez punktacji |  |
| 202 | Cofnięcie zmian: powiększenia, przesunięcia, okna obrazowania. | TAK | Bez punktacji |  |
| 203 | Przywrócenie do oryginalnych parametrów (reset). | TAK | Bez punktacji |  |
| 204 | Sortowanie w ramach serii w obydwu kierunkach według: pozycji w osi Z, czasu akwizycji, identyfikatora obrazu. | TAK | Bez punktacji |  |
| 205 | Filtracja obrazu: wyostrzanie, wygładzanie, wykrywanie krawędzi. | TAK | Bez punktacji |  |
| 206 | Subtrakcja obrazów. (Możliwość definiowania obrazu referencyjnego dla badań XA) | TAK | Bez punktacji |  |
| 207 | Podział ekranu według siatki do formatu 4x4 włącznie | TAK | Bez punktacji |  |
| 208 | Anonimizacja badania | TAK | Bez punktacji |  |
| 209 | Usuwanie tekstów informacyjnych | TAK | Bez punktacji |  |
| 210 | Definiowalne preferencje użytkownika | TAK | Bez punktacji |  |
| 211 | Możliwość definicji ilości okien na monitorach | TAK | Bez punktacji |  |
| 212 | Podpowiedzi kontekstowe. | TAK | Bez punktacji |  |
| 213 | Karta badań USG z funkcjami pomiarowymi badań dopplerowskich tj. szybkości przepływu, częstości serca i czasów trwania ewolucji serca. | TAK | Bez punktacji |  |
| 214 | Karta badań MG z funkcjami: automatyczne dosuwanie projekcji i definiowalne powiększenie lupy. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcje ogólne | X |  |  |
| 215 | Prezentacja treści nagłówków (tagów) DICOM. | TAK | Bez punktacji |  |
| 216 | Obsługa struktur SR (Structure Rapport) | TAK | Bez punktacji |  |
| 217 | Obsługa obrazów istotnych, zaznaczania, operacje tylko na obrazach istotnych w zakresie animacji i eksportu | TAK | Bez punktacji |  |
| 218 | Zapis modyfikacji obrazów jako nowe badanie. | TAK | Bez punktacji |  |
| 219 | Zapis badania podsumowującego. | TAK | Bez punktacji |  |
| 220 | Zapis dowolnego obrazu w formacie DICOM | TAK | Bez punktacji |  |
| 221 | Eksport pojedynczych obrazów lub serii do plików min. .jpg, .png, .bmp | TAK | Bez punktacji |  |
| 222 | Eksport filmów w formacie .avi | TAK | Bez punktacji |  |
| 223 | Eksport pojedynczych obrazów lub serii do prezentacji w formacie min. .ppt | TAK | Bez punktacji |  |
| 224 | Zapis badania na płyty CD/DVD | TAK | Bez punktacji |  |
| 225 | Odczyt załączników w formacie min. .pdf | TAK | Bez punktacji |  |
| 226 | Obsługa skrótów klawiszowych (np. Ctrl+P dodać obraz do menadżera wydruków itp.) | TAK | Bez punktacji |  |
| 227 | Obsługa dokumentów KO (Key Object Document. Min. tworzenie, edycja, zapis do badania, wysłanie na inny serwer) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Menadżer wydruków | X |  |  |
| 228 | Bufor obrazów | TAK | Bez punktacji |  |
| 229 | Kompozytor wydruków: konfiguracja, przesuwanie, usuwanie. | TAK | Bez punktacji |  |
| 230 | Wydruki na drukarce systemowej | TAK | Bez punktacji |  |
| 231 | Wydruki w negatywie | TAK | Bez punktacji |  |
| 232 | Eliminacja czarnego tła z wydruków | TAK | Bez punktacji |  |
| 233 | Wydruki na drukarce DICOM (Dicom Print) | TAK | Bez punktacji |  |
| 234 | Wydruki z nakładkami lub bez nakładek | TAK | Bez punktacji |  |
| 235 | Możliwość usuwania adnotacji | TAK | Bez punktacji |  |
| 236 | Możliwość opisu wydruków (adnotacje) | TAK | Bez punktacji |  |
| 237 | Oferowane oprogramowanie stacji diagnostycznej posiada: Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb | TAK załączyć | Bez punktacji |  |
| X | DODATKOWE CZYNNOŚCI ORAZ DOKUMENTACJA I SZKOLENIA |
| 238 | Demontaż i przetransportowanie dotychczas użytkowanego przez Zamawiającego aparatu RTG do miejsca magazynowania wskazanego przez Zamawiającego na terenie WSPL SP ZOZ w Grudziądzu. Demontaż niezniszczalny musi odbyć się przy zachowaniu wszelkiej staranności, tak by zachować wartości użytkowe i stan techniczny aparatu. | TAK | Bez punktacji |  |
| 239 | Integracja aparatu z systemem RIS i PACS posiadanym przez Zamawiającego w cenie oferty. | TAK | Bez punktacji |  |
| 240 | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych po instalacji aparatu RTG w cenie oferty | TAK | Bez punktacji |  |
| 241 | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych monitorów stacji opisowej oraz monitora stacji technika w cenie oferty | TAK | Bez punktacji |  |
| 242 | Wykonanie wymaganych pomiarów i przeprowadzenie odbioru technicznego z uwzględnieniem przepisów dotyczących promieniowania jonizującego w cenie oferty | TAK | Bez punktacji |  |
| 243 | W cenie oferty przeszkolenie personelu w zakresie poprawnej i bezpiecznej eksploatacji systemu (minimum 4 pracowników). Szkolenie z obsługi aparatu w miejscu instalacji potwierdzone certyfikatem w min. 3 etapach łącznie 9 dni po 6 godzin: a) szkolenie podstawowe po uruchomieniu aparatu, b) szkolenie uzupełniające po ok. miesiącu eksploatacji systemu, c) szkolenie uzupełniające po ok. 6 miesiącach eksploatacji systemu. | TAK | Bez punktacji |  |
| 244 | W cenie oferty przeszkolenie dwóch lekarzy radiologów w zakresie obsługi oprogramowania RIS/PACS oraz oprogramowania służącego do edycji i modyfikacji opisów radiologicznych. Szkolenie z obsługi w/w oprogramowania potwierdzone certyfikatem. | TAK | Bez punktacji |  |
| 245 | Szkolenie dla służb technicznych Placówki w zakresie prawidłowej eksploatacji systemu RTG. Przekazanie stosownej dokumentacji technicznej | TAK | Bez punktacji |  |
| XI | WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |
| 246 | Autoryzowany serwis producenta w języku polskim, dołączyć dokument potwierdzający | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 247 | Zapewnienie i skonfigurowanie łącza zapewniającego zdalną diagnostykę serwisową systemu, przy czym Zamawiający posiada router pozwalający na ustanowienie połączenia IPSec Site to Site oraz łącze internetowe. Dla potrzeb zdalnej diagnostyki serwisowej Zamawiający gwarantuje stworzenie i późniejsze utrzymanie tunelu VPN na łączu swojego dostawcy Internetu. | TAK | Bez punktacji |  |
| 248 | Możliwość zgłaszania awarii, codziennie, 365 dni w roku, 24 h/dobę, czas reakcji serwisu max. 24 h w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 249 | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG | TAK | Bez punktacji |  |
| 250 | Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności, w tym przeglądy wykonywane w terminach zgodnych z zaleceniami producenta aparatu i wymagane prawem okresowe testy aparatu. | TAK | Bez punktacji |  |
| 251 | Gwarancja dostępności części zamiennych po upływie okresu gwarancji nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania urządzenia do eksploatacji z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5 jeśli oferowane licencje oprogramowania medycznego nie są przywiązane do żadnego z komponentów stacji roboczych | TAK | Bez punktacji |  |
| 252 | Udostępnienie telefonicznej pomocy serwisowej czynnej w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w okresie gwarancji i przez cały okres eksploatacji urządzeń. Wykaz telefonów załączyć do oferty. | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 253 | Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji. Podać ilość przeglądów w okresie gwarancyjnym. | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| 254 | Awaria urządzenia w okresie gwarancji przedłuża gwarancję o czas wyłączenia aparatu z eksploatacji | TAK | Bez punktacji |  |
| 255 | Aktualizacja oprogramowania urządzenia w okresie gwarancji w ramach ceny oferty | TAK | Bez punktacji |  |
| 256 | Usunięcie awarii w terminie max. 96 godz., licząc od zgłoszenia awarii, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności zamówienia części zamiennych z zagranicy, termin usunięcia awarii wynosi max. 120 godzin. | TAK | Bez punktacji |  |
| 257 | Długość okresu trwania gwarancji min. 36 miesięcy | TAK, Podać | Bez punktacji |  |
| XII | POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 258 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem w wersji papierowej i cyfrowej | TAK | Bez punktacji |  |
| 259 | Wykonanie projektu instalacji aparatu; kanały, zasilanie elektryczne wraz z montażem aparatu | TAK | Bez punktacji |  |
| 260 | Wykonanie obliczeń osłon stałych – w cenie oferty - wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii właściwej jednostki Wojskowej Inspekcji Sanitarnej | TAK | Bez punktacji |  |
| 261 | Przygotowanie dokumentacji do uzyskania odpowiednich zezwoleń na uruchomienie Pracowni rtg oraz użytkowanie aparatu rtg | TAK | Bez punktacji |  |
| 262 | Dostarczenie wraz z aparatem indywidualnych osłon pacjenta przed promieniowaniem rentgenowskim – w cenie oferty: półfartuch z zapięciem na klamrę zatrzaskową o równoważniku 0,5 mm Pb w rozmiarze S (dziecięcy) – 1 sztuka oraz L – 1 sztuka, osłona na gonady w postaci trójkąta z taśmą mocującą lub zapięciem na klamrę zatrzaskową o równoważniku 1 mm Pb w rozmiarze L – 1 sztuka | TAK | Bez punktacji |  |
| XIII | ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH/REMONTOWYCH |
| 263 | - zamawiający zaleca montaż lampy sufitowej na istniejącej ramie. - montaż nowych lamp oświetleniowych 6 szt. oprawy natynkowe, świetlówki typu led 120cm. - naprawa podłogi po demontażu starego i montażu nowego aparatu i ułożenie wykładziny w gabinecie RTG typu ,,Tarkett” - 24 m 2 (kolor zostanie wybrany przez Zamawiającego po zawarciu umowy), - przygotowanie ścian i sufitów do malowania, - malowanie sufitów farbą akrylową około 24 m2, malowanie elementów metalowych farbą olejną - malowanie ścian farbą lateksową około 75 m2 (kolor farb zostanie wybrany przez Zamawiającego po zawarciu umowy), Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w miejscu montażu aparatu. | TAK | Bez punktacji |  |

UWAGA:

Nie spełnienie chociaż jednego warunku „TAK - warunek wymagany” ( za wyjątkiem pozycji: 4; 53; 59; 64; 85; 104; 127) lub nie wypełnienie jakiejkolwiek pozycji w ostatniej kolumnie tabeli spowoduje odrzucenie oferty

Dla uznania oferty za zgodną z treścią SIWZ, Wykonawca winien zaoferować produkt spełniający wszystkie parametry graniczne.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

........................................

Data,  podpis i pieczęć Wykonawcy